MEMORIA TECNICA

Elaboración de Proyecto para “Obra de reforma y ampliación del bloque quirúrgico del Hospital Fremap Majadahonda”

INDICE

1.	OBJETO	3

2.	DESCRIPCION SITUACION ACTUAL	3

2.1	Descripción General	3

2.2	Descripción de principales instalaciones y detalles constructivos	6

3.	REFORMA PREVISTA A REALIZAR	9

3.1	Puntos destacados de la Reforma a realizar	9

3.2	Forma de ejecución de la Reforma	14

4.	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO	14

4.1	Anteproyecto	14

4.2	Proyecto básico y Proyecto de ejecución	15

4.3	Gestión de licencias y documentación de obra	17

4.4	Dirección facultativa	18

5.	PLANOS	20

# OBJETO

El presente documento recoge los datos necesarios para la realización de la valoración económica para la prestación del servicio de elaboración del Proyecto, necesario para la ejecución de la “Obra de reforma y ampliación del bloque quirúrgico del Hospital Fremap Majadahonda”.

De cara a la elaboración de la oferta económica, en el siguiente apartado se realiza una descripción de la situación actual de la zona, objeto de ampliación y reforma, así como una descripción general del resto del Edificio. En el punto 3, se describe cual es la situación que se quieres alcanzar con dicha reforma y ampliación, así como las principales actuaciones que recoge.

En el punto 4 de este mismo documento se establecen los puntos que de debe recoger la oferta del licitador y el alcance de cada punto

# DESCRIPCION SITUACION ACTUAL

## Descripción General

La obra de reforma y ampliación del Bloque Quirúrgico se realizará en el edificio Hospital Fremap Majadahonda, situado en carretera de Pozuelo a Majadahonda Nº61, perteneciente al ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), con referencia catastral del inmueble N.º 7984101VK2778S0001AJ

El edificio Hospital cuenta con planta sótano, semisótano, baja, primera y cubierta. La superficie actual construida es de 17.367,66 m2, distribuyéndose de la siguiente manera:

El bloque Quirúrgico actual está situado en la planta primera del edificio. Tiene una superficie total construida de 1.389 m2, consta de 2 pasillos de comunicación con el resto del edificio y una escalera de emergencia al exterior

En la primera planta del edificio, además del bloque quirúrgico, se encuentran situadas el Ala 2 y el Ala 3 de hospitalización

Situación actual planta primera Hospital (usos y superficies). En verde zona a reformar

En la planta baja, inmediatamente debajo del bloque quirúrgico, se encuentra la zona de Diagnóstico por Imagen, Urgencias, Laboratorio de Análisis Clínico, Area de Rehabilitación y aulas de docencia

Situación actual planta baja Hospital (usos y superficies)

Encima del bloque quirúrgico, se encuentra la planta cubierta. Se trata de una cubierta plana, transitable, donde principalmente se aloja maquinaria y equipos que dan servicio de climatización a esta zona, y otras áreas del Hospital.

Los equipos actuales de climatización del quirófano 1 y 2, se encuentran en la zona edificada de cubierta, zona del torreón, dentro del cuarto de climatización. Así mismo, tanto los climatizadores de los quirófanos 3, 4, 5 y 6, como el climatizador de zonas comunes de quirófano, se encuentran situados sobre bancada dispuesta en la cubierta inmediatamente encima de los quirófanos a los que da servicio.

Situación actual planta cubierta Hospital (usos y superficies). En azul ubicación equipos de climatización

Foto bloque quirúrgico parte delantera edificio

El bloque quirúrgico actual, susceptible de la ampliación, consta de 6 quirófanos, almacenes, lavaderos de instrumental (principal y secundario), subcentral de esterilización, salas de preparación de pacientes (antequirófanos), salidas de quirófano (posquirófanos), lavaderos de médicos, despacho de supervisora de quirófanos, pasillos de servicio, zona de descanso de médicos, despacho de anestesia, una zona de URPA y otra anexa de Despertar, cada una cuenta con 5 puestos de monitorización para pacientes, total 10 puestos.

Aparte de lo anterior, cuenta también con vestuarios para el personal de quirófano, tanto masculino como femenino, aseos en la zona de hospital de día y acceso a quirófanos, y 6 habitaciones de hospital de día para cirugía mayor ambulatoria (CMA).

Existe una conexión establecida entre el Bloque Quirúrgico y la Central de Esterilización, situada en planta semisótano del edificio, mediante el montacargas de sucio, situado en zona de lavadero de instrumental, y el montacargas de limpio, situado en la subcentral de esterilización de la zona quirúrgica, para el tratamiento del material quirúrgico, necesario para llevar a cabo las cirugías

## Descripción de principales instalaciones y detalles constructivos

A continuación, se realiza una breve descripción de las principales instalaciones existentes y detalles constructivos del edifico, así como del área a rehabilitar:

Detalles constructivos

La estructura del hospital en la zona a rehabilitar se resuelve del siguiente modo:

- Verticalmente se utilizan pilares metálicos y muros de hormigón armado.

- Horizontalmente unas vigas metálicas, formando una sucesión de pórticos dispuestos cada 3.750 mm, que sustentan un forjado unidireccional colocado perpendicularmente a estos últimos.

En la planta primera, donde se encuentra el Bloque Quirúrgico, la altura de suelo a forjado es de 3.140 mm. En el interior de los quirófanos, la altura de suelo a falso techo es de 2.720 mm (en los quirófanos 3, 4, 5 y 6), y de 2.840 mm (en los quirófanos 1 y 2)

Las puertas existentes de acceso al interior de los quirófanos desde pasillo están realizadas en acero inoxidable. Son de apertura manual y automática. Las hay de varios tipos: correderas (acceso a antequirófano desde pasillo de limpio), batientes (salida quirófano a pasillo sucio) y oscilobatientes (acceso pasillo limpio a lavadero médicos y acceso al interior de quirófano desde lavadero).

Las puertas automáticas batientes, de acceso a pasillo limpio y sucio desde entrada de quirófanos, están realizadas en formica

Las puertas de acceso al resto de espacios son manuales, están realizadas en distintos materiales, formica, chapa y acero inoxidable.

Los revestimientos actuales de las paredes, suelos y acabados de techos son los siguientes, a modo de resumen:

- Pasillo de limpio, pasillos de sucio, antequirófanos, lavaderos, subcentral de esterilización, posquirófano y resto de estancias propios de la zona quirúrgica, suelos continuo epoxi con escocia de fabricación, paredes lisas con acabado epoxi, con protecciones, y techo liso continuo de escayola con acabado en pintura epoxi

- Interior de los quirófanos, suelo continuo con revestimiento vinílico conductivo, unido mediante soldadura a revestimiento vinílico de pared, junto con escocia prefabricada y techos continuos de escayola lisa con acabado en pintura epoxi/esmalte

- Entrada quirófano, acceso a pasillo sucio y limpio, suelo continuo epoxi, pared lisa acabada en pintura epoxi y falso techo continuo de escayola acabado en epoxi

- Para el resto de las estancias del bloque quirúrgico, como Urpa, Despertar, vestuarios, pasillo, hospital de día suelo de terrazo, paredes con revestimiento vinílicos/azulejo/lisa con acabado en epoxi sin escocia de unión, y falso techo continuo de escayola, salvo en Hospital de día que es falso techo desmontable de 600x600 mm

Instalación eléctrica.

El bloque quirúrgico se alimenta desde cuadro general de BT Red-Grupo, situado en casetón de cubierta, que cuenta a su vez con 2 sais trifásicos de 50 kVAs en paralelo, también ubicados en este casetón.

Este cuadro general a su vez alimenta al cuadro eléctrico de distribución ubicado en la zona de la URPA, para alimentación de los distintos servicios en esta zona. Aparte de lo anterior, en la URPA existe un sai trifásico de 15 kVAs, para alimentación de los monitores de pacientes

Cada quirófano cuenta un cuadro de alimentación eléctrico propio para los distintos servicios de que dispone, con panel de aislamiento (sistema IT) y un SAI monofásico de 2,2kVAs con 120 minutos de autonomía, para alimentación de la lampara central del quirófano y los servicios básicos. Estos cuadros eléctricos están alimentados desde Cuadro General de Baja Tensión situado en cubierta

Climatización/ventilación.

Los 6 quirófanos con los que cuenta esta área en la actualidad son de flujo turbulento. Cada quirófano tiene un climatizador propio, sin recuperador, con tres baterías para tratamiento del aire (precalentamiento, frio y calor) y tres etapas de filtración. En el caso del quirófano 1 y 2 con filtro absolutos en salida climatizador, y en el resto de los quirófanos con filtro absoluto en cada punto terminal de la sala.

El pasillo de sucio y limpio de quirófanos se climatizan mediante un único climatizador de 2 etapas de filtración, con baterías de frio y calor para tratamiento del aire. También existen aportes de aire que proviene del quirófano 1 y 2, pero se encuentran cerrados, de manera que ambos climatizadores solo dan servicio a sus quirófanos.

Los circuitos de agua fría y calor que dan servicio a estos equipos provienen de la producción de calor y frio primario, situada en la sala de máquinas principal ubicada en planta semisótano del edificio. La conducción de estas, tanto ida como retorno, en frio y en calor, se realiza mediante acometida realizada en tubería de hierro, con aislamiento de coquilla y acabada en cubierta de aluminio.

Para la producción de calor contamos con 3 calderas de gasóleo de 1.150kW de potencia en calor cada una y 2 enfriadoras, una de 1.020kW y otra 1.103 kW de potencia en frio, para la producción de frio primario. Estos equipos dan servicio al colector general de frio y al colector de calor. Cada colector tiene una salida dispuesta para la zona de quirófanos mediante bomba de impulsión y un retorno general

La climatización de la Urpa se realiza mediante equipo autónomo de conductos con una etapa de filtración, al igual que la zona de Despertar que cuenta con otro equipo de las mismas características.

Los vestuarios, despacho supervisora, habitaciones de hospital de día, su pasillo y pasillo visitas de URPA, se climatizan mediante fancoil a 4 tubos. Los circuitos de calor y frio que dan servicio a estos equipos proviene de la sala de máquinas secundaria, situada en planta semisótano del Edificio. Tanto la sala del Sai de la Urpa, como la sala de descanso de médicos cuentan con un equipo autónomo 1x1x cada sala. Aparte de lo anterior, esta zona cuenta también con un aporte de aire que proviene del Rooftop general situado en cubierta.

Toda la instalación de climatización del Bloque quirúrgico está integrada dentro del programa de gestión (BMS) del edifico, Desigo CC de Siemens. El puesto central de control está ubicado en el taller de mantenimiento, situado en la planta semisótano del edificio.

Gases medicinales.

En el interior de cada quirófano existen distintas tomas de gases medicinales (aire medicinal, oxigeno, protóxido, vacío y CO2), tanto en pared como en la torreta de gases.

En los antequirófanos y posquirófanos se cuenta también con tomas de oxígeno, vacío, aire medicinal y protóxido.

Los lavaderos de instrumental cuentan también con tomas de aire medicinal

En los cabeceros de la Urpa, Despertar al igual que en las habitaciones de Hospital de día, tienen tomas de aire medicinal, oxígeno y vacío.

El suministro de gases medicinales viene de la central de gases y de la central de vacío, situadas en planta semisótano, y de la central de producción de aire medicinal, situada en planta baja encima de sala de máquinas principal

Sistema de intercomunicación

Esta dispuesto para la intercomunicación entre las habitaciones hospital de día y puesto de control de enfermería situado en la URPA, e integrado dentro del sistema del edificio. Este sistema es de la marca Redislogar

Rack de comunicaciones

El rack de comunicaciones dentro de quirófanos está ubicado en un patinillo dentro del almacén situado en el pasillo de sucio de la zona quirúrgica. Desde este rack se da servicio de comunicaciones a los quirófanos y las distintas salas dentro de la zona quirúrgica

Las acometidas de cables de comunicaciones provienen de las aulas de formación situadas en planta baja, inmediatamente debajo de los quirófanos

# REFORMA PREVISTA A REALIZAR

La Reforma de ampliación del bloque quirúrgico prevista a realizar, conllevara un aumento de la edificabilidad del edificio, modificación de la arquitectura y las instalaciones de la zona a reformar. Esta reforma prevista, que se describe a continuación, no es un documento definitivo, sino un planteamiento de necesidades, que deberá recoger el Proyecto para poder llevarla a efecto, por lo que podrá sufrir cambios. Por otro lado, se pretende que la obra se ejecute por fases diferenciadas, con el Bloque quirúrgico en funcionamiento, sin cerrar la Actividad en el área

Se aporta plano de arquitectura de planta primera (usos y superficies), donde se recogen los distintos puntos que se indican en este apartado

## Puntos destacados de la Reforma a realizar

La reforma que a realizar engloba los siguientes puntos destacados, a continuación:

Aumento de la edificabilidad del edificio

Para la ejecución de esta reforma será necesario el aumento de la edificabilidad del edificio, prolongando el edificio actual, hacia la zona de aparcamiento de visitas. Esta prolongación estará condicionada a la superficie que ocuparán los 2 nuevos quirófanos que se construirán, la ampliación del quirófano 6 actual, y el resto de las estancias necesarias para darles servicio.

Se construirá en planta primera y cubierta, quedando la planta baja a modo pórtico, sin edificar, dispuesta para el paso de vehículos y usuarios, conservando el paso actual.

Foto final de edificio bloque quirúrgico parte trasera edificio susceptible de ampliación

Foto final de edificio bloque quirúrgico parte delantera edificio susceptible de ampliación

Construcción de 2 nuevos quirófanos

En planta primera, donde se realizará esta ampliación del edificio, se construirán 2 nuevos quirófanos, de unos 33 m2 de superficie cada uno, denominados quirófanos 7 y 8, con sistema de climatización/ventilación de flujo laminar y todas las instalaciones necesarias, totalmente terminados

Los equipos de climatización de estos quirófanos se ubicarán en la cubierta inmediatamente encima de los mismos, ampliando la bancada existente.

Ampliación Quirófano 6

Se ampliará la superficie del quirófano 6 actual de 27 m2, a 32 m2, adecuando el sistema de climatización/ventilación existente (flujo turbulento), revestimientos de paredes, suelos, así como techos, y el resto de las instalaciones necesarias

Rehabilitación de los quirófanos 1 y 2 actuales.

Conservarán la misma superficie actual, pero se modificarán el sistema de climatización de los quirófanos 1 y 2 actuales, pasando a ser de flujo laminar.

Los nuevos equipos de climatización de estos quirófanos se dispondrán en la cubierta inmediatamente superior, en la bancada existente dispuesta para los mismos, bajando las conducciones directamente para dar servicio a ambos quirófanos. Se eliminará los equipos actuales situados en el cuarto de climatización en la zona de torreón, así mismo los conductos existentes de servicio.

Aparte de lo anterior, también será necesaria la adecuación de las instalaciones interiores de estos quirófanos (gases medicinales, eléctricas fuerza/iluminación, etc.), así como los revestimientos de paredes, suelos y acabado de techos

Rehabilitación resto zona de quirófanos

Aparte de lo anterior, a modo de resumen, en la zona de quirófanos propiamente dicha, se realizarán las siguientes actuaciones:

- Ampliación de la zona de lavado de instrumental principal. Contará con un puesto para trabajo administrativo

- Eliminación del 2º lavadero de instrumental (secundario) y sala de yesos actual, a la finalización de la reforma

- Ampliación de la subcentral de esterilización actual. Contará con un puesto para trabajo administrativo

- Creación de 2 nuevos almacenes para material y de un almacén para residuos

- Modificación del espacio de preparación de médicos a quirófano 2 (lavadero médicos Q 2)

- Creación de nuevos espacios de trabajo como sala de descanso de médicos, dotada con 3 puestos de trabajo, y un despacho para supervisora de quirófanos

- Cambio de revestimientos de pasillos (paredes, suelos y techos), tanto del pasillo de limpio, como del pasillo sucio

- Modificación de la climatización del pasillo, tanto de limpio como de sucio, y las zonas comunes

- Sustitución de puertas de acceso a las distintas estancias y modificación del resto de instalaciones necesarias

Transfer de pacientes

Creación de una zona de transfer para pacientes en la entrada a los quirófanos, de acceso a pasillo limpio y sucio, de cara a dar cumplimiento a la normativa al respecto

Construcción de una nueva zona de URPA y CMA

Construcción de una zona nueva zona de Urpa con espacio para 12 puestos para pacientes, control de enfermería, valorando situación central de puesto de control 360º, y anexo un cuarto de control de anestesistas. La nueva Urpa se emplazará donde se encuentra la actual, realizando una ampliación del espacio interior, para ello se utilizará el pasillo de visitas actual y parte de la zona de Despertar actual

La zona de Urpa contara también con un almacén, un cuarto para medicamentos, y otra estancia, que contara con macerador para cuñas de pacientes y una pila de lavado

Construcción de una nueva sala de CMA, anexa a la nueva URPA, a la entrada del bloque quirúrgico, que contará para varios puestos de pacientes, junto con todos los servicios necesarios, y un control de enfermería.

Ambas zonas estarán comunicadas entre sí, y la zona de CMA tendrán acceso directo para pacientes desde sala de espera del vestíbulo de entrada al bloque quirúrgico, mediante vestuario creado al efecto, así como acceso al pasillo de acceso a la zona quirúrgica.

Ambas estancias contaran con un nuevo sistema de climatización/ventilación, de forma que pasen a ser zonas de ambiente controlado

Adecuaciones resto de estancias del Bloque Quirúrgico

Sera necesario también realizar las siguientes actuaciones, a modo resumen, a continuación:

- Ampliación de los vestuarios actuales, tanto masculino como femenino, que ocuparan parte de la zona actual de hospital de día, con salida directa a pasillo de limpio

- Modificación de pasillos de acceso a quirófanos

- Creación de despacho de información a familiares

- Construcción de nuevos aseos, para dar servicio a esta zona de entrada al bloque quirúrgico

- Construcción de Cuarto de implantes, para almacenamiento de material quirúrgico de proveedores destinado a cirugías que se realicen

Detalle planta cubierta solución futura (usos y superficie). Se señala en verde ampliación edificio y ubicación de equipos de climatización

Foto trasera edificio. Final bloque quirúrgico. Ampliación del Edificio

## Forma de ejecución de la Reforma

La reforma anterior se ejecutará por fases diferenciadas y con el bloque quirúrgico en funcionamiento, de manera que se buscará que la ejecución de los trabajos afecte lo menos posible al Servicio, pudiendo producir una reducción de la actividad, pero evitando en la medida de lo posible, la suspensión de la actividad.

Si esto no fuese posible en determinados momentos o fases de la Obra, se disminuirán al menor tiempo posible estas paradas de la actividad.

Durante todas las fases de ejecución de la Obra siempre primara la seguridad para pacientes y usuarios, teniendo en cuenta la zona de actuación, donde se ejecutarán los trabajos

La duración prevista de la Obra está estimada inicialmente en unos 7/8 meses, una vez adjudicada la Obra a la Constructora. El licitador deberá realizar una previsión lo mas exacta posible en la fase de realización del Proyecto

Será necesario valorar la posibilidad por parte del Licitador, durante la ejecución de la Obra, la realización de legalizaciones/autorizaciones parciales de las instalaciones de nueva construcción de cara a dar continuidad al Servicio

# DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR EL ADJUDICATARIO

Las tareas que tendrá que realizar el Adjudicatario serán, a modo de resumen las siguientes, a continuación:

## Anteproyecto

En este documento se fijarán los aspectos fundamentales de las intervenciones, detallando las características funcionales, formales, constructivas y económicas para proporcionar una primera imagen global que permita confirmar al Cliente la idoneidad de las soluciones adoptadas y que sirva de referencia para la redacción de las fases posteriores de proyecto. Este anteproyecto se realizará en un principio recogiendo los puntos anteriormente señalados a realizar, que se indican en la propuesta de esta memoria.

Con este anteproyecto se tendrá una visión muy próxima de la infraestructura una vez finalizada la intervención. Así mismo, se comprobará la viabilidad del Proyecto en todos sus puntos.

En esta fase el Adjudicatario dispondrá de toda la información necesaria, que requiera por parte de Fremap

Durante el Anteproyecto la Consultora procederá a desarrollar los siguientes trabajos:

- Desarrollo de Propuestas Arquitectónicas acordes a los requisitos de Fremap, del Servicio y dando cumplimiento a los distintos aspectos normativos aplicables.

- En base a la Propuesta Arquitectónica desarrollada y aprobada por el Fremap se realizará una estimación del coste de la obra y de la duración del desarrollo del proyecto.

Documentación por entregar:

- Documentación gráfica: Plantas, Alzados y Secciones

- Estimación Económica (por ratios)

- Estimación de plazos de ejecución y estudio de posibles fases

Nota: El detalle del contenido del anteproyecto bien recogido en el Anexo 2

Formato:

Documento Anteproyecto en papel y pdf, así como en formato editable (tablas, textos, dxf, bc3, DWG, etc.)

Plazo de entrega Anteproyecto: 4 semanas

## Proyecto básico y Proyecto de ejecución

La elaboración de este proceso queda bajo la coordinación y supervisión de los técnicos legalmente habilitados para ello por parte de la Consultora, junto la colaboración del responsable por parte de la Propiedad, de cara a su visto bueno

Es la esta fase del trabajo en la que se definirán de manera precisa las características generales de la intervención, así como la adopción y justificación de soluciones concretas. Se realiza una distribución detallada en planta y se amplía la definición geométrica del proyecto con la incorporación de la documentación gráfica necesaria para entender y explicar la intervención, todo ello desde el punto de vista de la Arquitectura, las Instalaciones y dando cumplimiento a toda la normativa vigente aplicable

Será requisito para la elaboración del Proyecto de ejecución, la aprobación previa por parte de Fremap del Proyecto básico.

El proceso anterior será elaborado y firmado por técnicos legalmente habilitados para ello; así mismo, se llevará a cabo su visado ante el Colegio Profesional correspondiente, tanto de Arquitectura como de instalaciones

Los costes de visados serán a cargo del adjudicatario, así mismo todos los costes derivados de estudios, como son cálculo de estructuras, estudio topográfico, estudio geotécnico, etc., que sean necesarios para la elaboración del Proyecto

El Proyecto de ejecución, con el resto de documentación necesaria, será remitido por Fremap a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DIGOSS), para la autorización del expediente de contratación de esta reforma.

El contenido del Proyecto Básico y de Actividad será necesario también para remitirlo al Ayuntamiento de cara a iniciar los trámites para la obtención de las licencias y permisos administrativos necesarios de cara al inicio de las obras, tanto en el procedimiento de licencia de Obra, como de declaración responsable, según sea de aplicación uno u otro.

El alcance incluido es el propio de un documento de estas características, siendo sus documentos fundamentales que lo componen, a modo resumen, los siguientes:

• Documentación Escrita

- Memoria Descriptiva

- Memoria Constructiva

- Justificación de Normativa Aplicable (CTE, otros reglamentos y disposiciones)

- Pliego de Condiciones

- Mediciones y Presupuesto

- Anejos a la Memoria:

- Certificado de viabilidad Geotécnica

- Estudio topográfico

- Justificación de Cálculos (Estructura e Instalaciones, incluyendo contraincendios)

- Certificado de Eficiencia Energética

- Manual de Uso y Mantenimiento

- Plan de Control de Calidad

- Eficiencia Energética

- Proteccion contra incendios

- Instalaciones del Edificio

- Estudio de gestión de construcción y demolición

- Estudio de Seguridad y Salud

- Estudio de Gestión de Residuos

- Infraestructuras de telecomunicaciones

- Otros documentos necesarios

• Documentación Gráfica

- Definición Urbanística y de Implantación

- Definición Arquitectónica

- Definición de Refuerzos de estructura

- Justificación de Normativa Aplicable

- Sistemas de Acondicionamientos, Instalaciones y Servicios

- Planos

La documentación entregable, en general, se corresponderá con el contenido exigible para poder visar el proyecto ejecutivo en el Colegio de Arquitectos de Madrid. También se incluirá en este punto la incorporación de una memoria de las necesidades de implantación del equipamiento médico asociadas a la infraestructura y el Servicio.

Nota: El detalle del contenido del Proyecto Básico y de ejecución, bien recogido en el Anexo 3

Documentación por entregar:

- Proyecto Básico de Reforma, elaborado y firmado por técnicos legalmente habilitados para ello, incluido el proceso de Visado.

- Proyecto de Actividad, elaborado y firmado por técnicos legalmente habilitados para ello, incluido el proceso de Visado tanto de la parte de Arquitectura como de las Instalaciones

- Informe de Seguimiento del proceso de redacción de los Proyectos Básicos y de Actividad.

- Memoria de las necesidades de implantación del equipamiento médico asociadas a la infraestructura y el Servicio

- Mediciones y presupuesto en formato digital de cara a la publicación de la Licitación de Obra. Así mismo, resto de documentación necesaria para realizar este punto

- Dos imágenes virtuales donde se recoja estado final del Proyecto

- Planificación Global del Proceso Completo, mediante diagrama de Gantt.

Formato:

Proyecto básico y de ejecución, (memoria, planos, presupuesto y pliego) en papel, pdf y ficheros editables (bc3, dxf, dwg, etc.)

Plazo de entrega:

- Proyecto Básico: 6 semanas

- Proyecto Ejecución y Actividad: 10 semanas

## Gestión de licencias y documentación de obra

En la fase previa al inicio de la Obra se deberán llevar a cabo por parte del Adjudicatario todos los trámites necesarios para obtener todos los permisos de construcción (permiso de obra) y permiso de explotación pertinente (modificación de la licencia de actividad, si fuese necesario y/o requerido), ante la Administración Local. Se llevará a cabo tanto la presentación de la documentación ante las mencionadas Administraciones, así como su seguimiento, defensa y subsanación en su caso, de todas aquellas cuestiones necesarias para el buen fin de los Expedientes.

Todos los trámites, así como la elaboración y firma de la documentación, se llevará a cabo por técnicos legalmente habilitados para ello.

Posteriormente también será necesario el trámite con administraciones autonómicas para modificación de autorización sanitaria y con otros organismos, si fuese necesario, en las mismas condiciones antes descritas

Se Incluye el siguiente alcance en este punto:

- Gestiones antes las Administraciones, consistentes en la entrega de Documentos y Proyectos, para la realización de las Solicitudes de Permisos y modificación de Autorizaciones

- Seguimiento de los Expedientes relacionados con el Proyecto hasta el buen fin de estos, ante todas la Administraciones implicadas

- Información y Asesoramiento en el pago de tasas, impuestos y tributos, a abonar por parte de Fremap

- Subsanación de los requerimientos, así como concurrencia a reuniones con los miembros de la Administración, junto con la Propiedad si fuese necesario, que tengan encomendada la resolución de los Expedientes relacionados

- Seguimiento del Proceso de Obtención de Permisos, mediante reuniones a petición de la Entidad Contrate, para conocer el estado del proceso, así como el seguimiento y actualización de la Planificación Global.

Los documentos entregables para esta Etapa son los siguientes:

- Informe de Seguimiento de Monitorización del Proceso de Obtención de Permisos, con una periodicidad estimada de 15 días, revisable en función de los avances.

- Subsanación de requerimientos, según peticiones de la Administración competente.

Plazo:

Dependerá de la ejecución de la Obra y los tiempos señalados por las distintas administraciones implicadas, siendo en un principio de acuerdo con los plazos previstos para la Obra en su conjunto

## Dirección facultativa

Esta fase de los trabajos comenzara una vez adjudicada la Obra Reforma a la empresa constructora. Para ello, será necesario previamente, la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS) de este expediente de contratación, para proceder a su publicación. En caso de no existir autorización por parte de DGOSS, este punto no se llegaría a ejecutar

Este expediente de contratación se publicará en base al Proyecto de ejecución elaborado previamente, según se señala en punto anteriores de esta memoria

Se realizará por parte del Adjudicatario de la elaboración del Proyecto la Dirección Técnica legalmente exigible y necesaria para la construcción de la reforma del edificio proyectada, control económico y aseguramiento de la calidad y normativas, así como emitir los certificados finales de obra y exigir los documentos emitidos por terceros, necesarios para cumplimentar los requerimientos legales previos a la apertura.

Se Incluye el siguiente alcance en este punto:

- Dirección de Obra de Arquitectura, Ingenieria y de ejecución, realizada y firmada por personal técnico cualificado y autorizado, con especialización sanitaria, y habilitación legal para ello. Esta especialización sanitaria se basará en la ejecución de Obra similares en Centros hospitalarios que recojan reformas integrales de quirófanos y/o salas blancas, como se indica en el punto 7 del PPT, superiores a un determinado importe de ejecución por contrata (PEC)

- Velar por la correcta ejecución en forma, plazo y coste de las distintas partidas de Obra a ejecutar. Control económico de las desviaciones de Proyecto. Redacción de propuestas de cambio en ejecución y actas de replanteo

- Acudir a las reuniones de Dirección de obra, que se realizaran junto con la empresa constructora y la Propiedad, durante todas las fases de la obra. La periodicidad de estas será marcada por La Propiedad, dependiendo en qué punto se encuentra la obra en cada momento, inicialmente serán de carácter semanal, pero podrán ser modificadas de acuerdo con las necesidades en cada una de fases de la Obra. En este informe se recogerán las principales cuestiones tratadas, así como de los aspectos más relevantes en relación con la calidad, cambios necesarios en la ejecución de partidas, coste y actualización de plazos

- Asistir a las reuniones de Coordinación de Seguridad y Salud, aportando documentación necesaria y para dar cumplimiento a la normativa aplicable en este sentido. Así mismo se realizará Informe Mensual de Seguimiento de la Coordinación de Seguridad y Salud, en el que se describirán las principales actuaciones e incidencias en materia de seguridad y salud que afecten a la ejecución de la Obra

- Aseguramiento de la Calidad, Seguimiento del Cumplimiento de Normativas y Redacción de la Documentación Técnica Complementaria y que sea precisa para la ejecución de los trabajos, según solicitud de los contratistas

- Realización y Seguimiento de la Lista de Repasos y Defectos de construcción

- Recopilación de la documentación final de obra – “As Built”, certificados de instalaciones, Legalizaciones y Libro del Edificio, de acuerdo con la normativa vigente

- Revisión y Validación de las distintas certificaciones de Obra con carácter periódico, a definir por la Propiedad, Emisión del Certificado/os Final de Obra, así Acta de Recepción Provisional y/o Definitiva de la Obra

Entregables

Los documentos entregables para esta Etapa son los siguientes:

- Informe de Seguimiento de Dirección de Obra, se acuerdo a los puntos que se traten en las distintas reuniones de Obra, donde se recojan las principales cuestiones relacionadas con el avance de esta

- Informe Mensual de Seguimiento de la Coordinación de Seguridad y Salud

- Certificaciones de Obra revisadas y firmadas, con carácter periódico según se indique por parte de la Propiedad

- Certificado Final de Obra suscrito por el director de Obra (Arquitecto), director de Ejecución de Obra (Arquitecto Técnico o similar) y director de Instalaciones (Ingeniero Industrial)

- Documentación Final de obra, que comprende toda la información relativa a la realidad construida, tanto a nivel planímetro como de materiales empleados.

Formato:

- Obra ejecutada "as built" (documentación actualizada de la reforma del edificio realizada)

- Proyecto construido "as built" en pdf y ficheros editables (bc3, dxf, xlsx, dwg, etc.)

Plazo:

Dependerá de la ejecución de la Obra, siendo en un principio de acuerdo con los plazos señalados en el proceso de ejecución para esta Obra

# PLANOS

En el Anexo planos se incluyen los planos de usos y superficies del estado actual de todas las plantas (sótano, semisótano, baja y cubierta) del edificio Hospital en formato PDF, donde se realizará la reforma y ampliación del Bloque Quirúrgico objeto del presente Pliego

Así mismo, también en el citado anexo se incluye plano de planta señalando en verde la zona prevista donde se realizará la reforma