## Anexo II
ANEXO II. FORMULARIO TÉCNICO
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de un microscopio quirúrgico compacto de alta especialidad y sus fungibles, para el Centro Hospitalario de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 61, sito en Vigo, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
MARCA
MODELO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
Descripción | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
El equipo deberá cumplir las siguientes características técnicas mínimas:
- Estativo de suelo con brazo articulado que mantenga el cuerpo del microscopio en suspensión permitiéndole movimientos de delante/atrás, giros y balanceo.
- Sistema de equilibrado perfecto completo independientemente de la posición o de los accesorios.
- Autobalanceo automático.
- El microscopio debe incorporar empuñadoras para el control de todos los movimientos mediante mandos ergonómicos y de fácil manejo de todas las funciones zoom, enfoque, frenos y otras funcionalidades.
- Maniobrabilidad y estabilidad en los 3 ejes del espacio XYZ .
- Sistema de inmovilización de posición.
- Cuerpo del microscopio con oculares, con ajustes de dioptrías y posibilidad de inclinación variable.
- Tubo binocular para cirujano principal con Se valorará binocular principal con giro de 360º y extra de magnificación de más del 30%.
- Segundo Tubo binocular de al menos 180 f=170m para posición enfrentada (face to face)
- Puesto co-observador lateral dch/izq con acople de tubo binocular de doble codo (movimiento en los 3 ejes sin limitación y giro en todos los sentidos).
- Dióptrico de ±5 dioptrías ( 10dpt)
- Oculares gran angular al menos 12,5x
- Capacidad de enfoque rápido.
- Sistema de zoom y foco motorizado
- Frenos electromagnéticos del estativo.
- Los sistemas de control deben permitir los accesos a todas las funciones del microscopio.
- Magnificación ajustable, motorizada de manera continua y con controles de emergencia.
- Distancia de trabajo variable de al menos 225 a 600mm, motorizada y/o manual sin necesidad de intercambiar lentes ni objetivos del equipo y sin otros elementos adicionales.
- Coobservación lateral sin necesidad de divisor óptico
- Sistema de iluminación Xenon o LED. Campo de iluminación automáticamente ajustado al campo de visión.
- Tiempo de vida de la lámpara: 500 horas o superior.
- Empuñaduras para el control de las funciones del microscopio con botones programables
- Cámara de vídeo integrada de alta definición Full HD 1080p 3 CHIP y monitor, todos interconstruidos en el estativo del microscopio y de grado médico sin cableado externo.
- Pantalla táctil de alta definición HD de al menos 24” y grabación en el estativo como interfaz central para el control y programación de todas las funciones del microscopio.
- Dispondrá de sistema de memorización para personalizar parámetros de operatividad de los cirujanos.
- Posibilidad de conexión de video en pantallas externas.
- Función limitadora de iluminación en cuanto a la distancia de trabajo.
- Memoria interna para almacenar videos o fotos tomadas durante la cirugía, de al menos 1 TB de capacidad.
- Módulo de DICOM integrado. Intercambio de datos de paciente con sistema PACS a través de DICOM.
- Indicador en el cuerpo de óptica de distancia focal y magnificación
- Sistema de auto equilibrado mediante una única pulsación que equilibre todo el microscopio (cabezal, brazo y cuerpo). Tanto antes como después de introducir la funda estéril.
- Equilibrado completo para el sistema de cabezal, cuerpo y brazos en una sola pulsación
- Los binoculares (lentes del microscopio) deben ser ajustables.
FUNGIBLES
- Lámpara: Lámpara de repuesto. Deberá ser la misma referencia que la lámpara suministrada inicialmente con el equipo y cumplir las caracteríaticas mínimas exigidas: Sistema de iluminación Xenon o LED. Campo de iluminación automáticamente ajustado al campo de visión.Tiempo de vida de la lámpara: 500 horas o superior.
- Funda protectora desechable: Compatible con el microscopio ofertado. Se utilizará una funda por cirugía.
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
Descripción | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
3. Cirujano enfrentado pueda enfocar de forma independiente al principal.
Se valorará con 10 puntos que el equipo ofrezca que el cirujano enfrentado pueda enfocar de forma independiente al principal. En caso de ofrecer esta característica el licitador obtendrá 10 puntos, de lo contrario obtendrá 0 puntos.
4. Módulo de fluoroscopia de espectro de 560 nm
Se valorará con 7,5 puntos que el equipo ofrezca módulo de fluoroscopia de espectro de 560 nm. En caso de ofrecer esta característica el licitador obtendrá 7,5 puntos, de lo contrario obtendrá 0 puntos.
5. Pedal/Interruptor de pie inalámbrico de al menos 10 funciones
Se valorará con 7,5 puntos que el equipo ofrezca un pedal/interruptor de pie inalámbrico de al menos 10 funciones. En caso de ofrecer este pedal el licitador obtendrá 7,5 puntos, de lo contrario obtendrá 0 puntos.
6. Sistema de aspiración de funda interconstruido en el equipo
Se valorará con 7,5 puntos que el equipo ofrezca un sistema de aspiración de funda interconstruido en el equipo. En caso de ofrecer esta característica el licitador obtendrá 7,5 puntos, de lo contrario obtendrá 0 puntos.
7. Grabación en 4k
Se valorará con 5 puntos que el equipo cuente con grabación en 4k. En caso de ofrecer esta característica el licitador obtendrá 5 puntos, de lo contrario obtendrá 0 puntos.
8. Vida útil lámparas en horas
Se valorarán las ofertas que presenten un aumento de la vida útil de las lámparas en horas ofertadas, por encima de las 500 horas exigidas para cada una de ellas, conforme a la siguiente fórmula: 2,50 * (OfrAct)/(OfrMay) OfrAct = número de horas total de vida útil de cada lámpara ofertada para el equipo por el licitador cuya oferta se evalúa. OfrMay = número de horas total de vida útil de cada lámpara ofertada para el equipo por el licitador que ofrece mayor número horas. Se recuerda al licitador que el número mínima de horas de vida de cada lámpara establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas para el equipo es de 500 horas. El licitador que no oferte un mayor número de horas de vida útil de cada lámpara obtendrá 0 puntos. La mayor puntuación se asignará al licitador que ofrezca el mayor número de horas de vida útil adicionales al mínimo establecido, y el resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de las horas de vida útil adicionales al mínimo establecido que ofrezcan, en comparación con las ofertas presentadas.