## Hoja1
ANEXO II. FORMULARIO TÉCNICO (Impuesto/s indirecto/s no incluido/s)
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de un equipo de radiología portátil para el Centro Hospitalario de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº61, sito en Majadahonda LICT/99/159/2024/0250 comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
MARCA
MODELO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
EQUIPO | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL
Generador de rayos X
De alta frecuencia.
Controlado por microprocesador.
Potencia: ≥ 30 kW.
Presentación digitalizada de parámetros de exposición.
Tiempo de exposición ≤ 4ms.
Incorporará preprogramación de técnicas y programación anatómica.
Protección contra sobrecargas.
Máxima tensión no inferior a 120kV , con un rango de mAs entre 1 y 120.
Margen de error del kV no superior al 5% y en tiempos no superior al 20%.
Tubo de rayos X
Ánodo giratorio con un mínimo de 2800 revoluciones por minuto.
La potencia del tubo no ha de ser inferior a la del generador ofertado.
Tubo de doble foco con tamaños no superiores a 0.6/1.2
Capacidad calorífica global ≥ 1MHU (incluida coraza)
Capacidad calorífica del ánodo ≥ 140.000HU
Filtración ≥2,5mm Al.
Tasa de disipación calorífica del conjunto ánodo-coraza ≥ 10.000HU/min
Dispositivo de colimación manual luminoso.
Sistema de medida y registro de dosis área.
Tamaño de campo de radiación mínimo cubierto a 1m de distancia será de 35 x 43.
Sistema soporte conjunto radiológico
Desplazamiento motorizado.
Sistema de frenos anticolisión.
Brazo porta-tubo con columna giratoria o doble articulación, equilibrado en cualquier posición que permita fácil acceso a la cama del paciente.
Dispositivo de disparo que permita una separación mínima del operador de 2 metros.
Diseño optimizado para fácil transporte que permita cómodo manejo, superación de pendientes, pequeños escalones y acceso a puertas y ascensores.
Peso máximo de 600Kg.
Mando de exposición remoto.
Sistema de alimentación por batería y eléctrico.
La conexión a de eléctrica será mediante cable con una longitud mínima de 3 metros y conexión a 220 voltios.
Detector y consola de adquisición
Tipo de detector: panel plano portátil con centelleador de ioduro de cesio y conexión inalámbrica al equipo.
Tamaño de pixel de 140 µm
Consola de adquisición con pantalla de, al menos, 15”.
Capacidad de almacenamiento de, al menos, 100 imágenes.
SW de supresión de radiación.
Selección automática de protocolos tras abrir el paciente en la lista de trabajo.
Procesador de imágenes: Con funciones generales
Conectividad
Estándar de referencia: DICOM 3
Basic Greyscale Print SCU.
Storage SCU/SCP.
Storage Commitment SCU.
Verification SCU/SCP.
Modality Worklist SCU.
MPPS o DICOM SR
El sistema dispondrá de conectividad a la red hospitalaria a través de red Ethernet y Wifi.
CRITERIO DE VALORACIÓN
DESCRIPCIÓN | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
2. Ampliación del periodo de garantía mínimo.
Se valorará, con hasta 5 puntos, las ofertas que presenten un aumento de la garantía (en años enteros), por encima de los dos años exigidos para el equipo incluido todos los sistemas adicionales, componentes y accesorios, conforme a lo indicado en el criterio del Pliego de Cláusulas Administrativas.
3. Año de fabricación del equipo y los componentes
Se valorará con 5 puntos el año de fabricación del modelo del equipo ofertado. En caso de ofrecer esta característica, se valorará en función de: - Si el año de fabricación del equipo ofertado fuese del 2025. El licitador obtendrá 5 puntos. - Si el año de fabricación del equipo ofertado fuese del 2024. El licitador obtendrá 4 puntos. - Si el año de fabricación del equipo ofertado fuese del 2023. El licitador obtendrá 3 puntos. - Si el año de fabricación del equipo ofertado fuese del 2022. El licitador obtendrá 2 puntos. - Si el año de fabricación del equipo ofertado fuese del 2021. El licitador obtendrá 1 punto. - Si el año de fabricación del equipo ofertado fuese del 2020 o anterior. El licitador obtendrá 0 puntos.
4. Número de Pixeles de la pantalla del equipo
Se valorará con 2 puntos el número de píxeles de la pantalla del equipo. En caso de ofrecer esta características con: - Un número de píxeles de menos 110 µm. El licitador obtendrá 2 puntos. - Un número de píxeles entre 110 µm y 130 µm. El licitador obtendrá 1 punto. - Un número de píxeles de más 130 µm. El licitador obtendrá 0 puntos.
5. Resolución máxima en pl/mm
Se valorará con 2 puntos la resolución máxima del equipo en pl/mm. En caso de ofrecer esta característica con: - Una resolución superior a 4,8 pl/mm. El licitador obtendrá 2 puntos - Una resolución entre 4,8 y 4,1 pl/mm. El licitador obtendrá 1 punto. - Una resolución inferior a 4 pl/mm. El licitador obtendrá 0 puntos.
6. Servicio técnico local
Se valorará con 1 punto que el licitador cuente con un servicio técnico local para el mantenimiento y reposición de los componentes del equipo. En caso de ofrecer esta característica el licitador obtendrá 1 punto, de lo contrario obtendrá 0 puntos.