## Anexo II LOTE 1
ANEXO II. FORMULARIO TÉCNICO LOTE 1
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de terminales de Artroscopia, material fungible y la cesión de equipamiento de Artroscopia, y vaporizadores con consumibles con destino los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61 (LICT/99/139/2024/0190)comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
ELEMENTOS QUE EL PROVEEDOR DEBERA CEDER DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO (36 meses + una posible prórroga de 24 meses)
Se deberán ceder las siguientes torres de artroscopia por Hospital: - Sevilla con la cesión de 3 torres -Majadahonda con la cesión de 5 torres -Barcelona con la cesión de 2 torres. - Vigo con la cesión de 1 torre. En el caso de incrementarse los consumos o por necesidades del Hospital el licitador deberá ceder el material necesario adicional, con las mismas caracteristicas del material adjudicado, para poder prestar el servicio corresponiente en los hospitales de FREMAP incluidos en la licitación. La torres en cesión deberán incluir lo siguiente: • Carro para equipo de artroscopia. • 1 Monitor de grado médico con brazo articulado, para Majadahonda, , Barcelona, Vigo y Sevilla. • Cámara de Artroscopia + consola cámara de artroscopia • 1 Consola motor artroscopia +Piezas de mano motor artroscopia control manual, con las siguientes piezas de mano por hospital: - 8 Majadahonda - 6 Sevilla - 4 Barcelona - 2 Vigo • Consola fuente luz • Consola Bomba de Artroscopia • Capturador de imágenes. *Para el hospital de Vigo se necesita 2 consolas de bomba de artroscopia adicional. Además, por cada Torre se deberá ceder lo siguiente: Ópticas * Rodilla y hombro: o Majadahonda, Barcelona y Sevilla , 2 ópticas con 2 vainas y sus 2 obturadores romos correspondientes + 2 cable de luz (aprox 3 metros) o Vigo: 2 ópticas ( 1 ópticas 30 grados y 1 ópticas 70 grados) con 2 vainas y 2 obturadores romos y 2 cable de luz. (aprox 3 metros) * Pequeñas articulaciones: o Majadahonda, 4 ópticas de pequeñas articulaciones con 4 motores de pequeñas articulaciones, 4 vainas de artroscopia y 4 obturadores romo. + 4 cable de luz (aprox 3 metros) o Barcelona, 2 ópticas de pequeñas articulaciones con 2 motores de pequeñas articulaciones con 2 vaina de artroscopia y 2 obturadores romo + 2 cable de luz (aprox 3 metros) o Vigo 1 ópticas de pequeñas articulaciones con 1 motor de pequeñas articulaciones con 1 vaina de artroscopia y 1 obturador romo + 1 cable de luz (aprox 3 metros) o Sevilla 2 óptica de laparoscopia con cable de luz en total y 1 de pequeñas articulaciones por torre (con sus correspondientes obturadores).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
TORRES DE ARTROSCOPIA | SI/NO | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
1.- CARRO PARA EQUIPO DE ARTROSCOPIA
Con los soportes precisos para la colocación de cada uno de los equipos, 5 bandejas como mínimo regulables en altura y fácil manejo.
Brazo articulado para monitor de pantalla plana de hasta 32”, con posibilidad de fijación del mismo.
Soporte fijo de monitor basculante con tope y giro de 160º.
Soporte para dispositivo de registro de datos (Tablet)
Panel posterior de fácil acceso, protección de conexiones con puerta y cierre de seguridad, deberá disponer transformador de aislamiento integrado con interruptor general ( en el caso de que no esté integrado el licitador deberá tener capacidad para ponerlo), sistema de control de cables con toma de corriente múltiple (debe incluir suficientes tomas de corriente para todos los equipos de 8 como mínimo) y un único cable de conexión a red con longitud mínima de 5 metros y accesorio para su sujeción
Para Sevilla en una de las Torres tiene que tener Accesorios laterales para soporte de bombonas de CO2 y para la Torre de Barcelona también.
Sistema de cuatro ruedas dobles orientables y, al menos dos de ellas dispondrán de freno de fácil manipulación con el pie, aproximadamente de 125 mm de diámetro.
Soporte para pedales.
Soporte para cabezal de cámara
Asas para facilitar el transporte.
Estabilidad asegurando tanto en su traslado como en la manipulación del brazo o brazos del monitor.
Tratamiento de la superficie que evite el producirse óxido ni deterioro alguno de sus componentes con su limpieza estipulada
2.- MONITOR DE GRADO MÉDICO CON BRAZO ARTÍCULADO
Monitor led panorámico formato 16:9 y HD.
Carro con 1 monitor de mínimo 32” para todos los hospitales por igual.
Pantalla antirreflejos, regulación de brillos y contrastes, con disponibilidad de cubierta de protección.
Resolución mínima FULL 4K UHD (4096x2160.)
Sistema de sujeción VESA.
Conexiones mínimas en función de la resolución del monitor (HDMI, DVI-D , SDI, 3G-SDI , fibra óptica, etc…)
Compatible con emisión de dos imágenes del mismo tamaño y/o dos imágenes superpuestas.
3.- CÁMARA DE ARTROSCOPIA + CONSOLA CÁMARA DE ARTROSCOPIA
Videoprocesador de cámara 4k (3840 x 2160p) aproximadamente, con excelente calidad de imagen por la optimización de nitidez, luminosidad y colores.
Debe disponer de varios tipos de salidas de video digital de acuerdo a la resolución del videoprocesador, garantizando así la seguridad del visionado gracias a la redundancia en caso de fallo y la versatilidad y flexibilidad en el conexionado de los monitores.
Control de blancos automático, que se puede activar tanto desde la propia Unidad de Control, como desde el cabezal de la cámara, con posibilidad de realización de video y/o foto desde cabezal, funciones configurables de zoom digital, brillo, debe permitir configuración programada personalizable, de modo que los usuarios puedan disponer de autonomía en diferentes funciones, botones programables en cabezal cámara.
Posibilidad de extraer videos a dispositivos USB
Cabezal de cámara con tecnología 4K 3 chips CMOS.
Longitud del cable del cabezal aproximadamente 3 metros, con botonera configurable por el usuario para diferentes funciones.
Cabezal con posibilidad de intercambio de adaptadores focales a rosca o similar y a diferentes tipos de ópticas rígidas y diferentes especialidades quirúrgicas y/o procedimientos quirúrgicos.
Botones multifuncionales configurables en el cabezal de la cámara
Adaptador focal mínimo 18 mm.
Captura de imágenes controlable desde el cabezal de la cámara. Debe permitir la obtención de imágenes desde el cabezal sin pérdida de calidad.
Esterilización en diferentes métodos de esterilización.
Distancia focal profunda.
Debe cumplir con las normas de seguridad médica correspondientes de equipo clase I (CE) y con las normas médicas de compatibilidad electromagnética.
4.- CONSOLA MOTOR ARTROSCOPIA +PIEZAS DE MANO MOTOR ARTROSCOPIA CONTROL MANUAL.
Funcionamiento con y sin pedal.
Reconocimiento automático de cada terminal tanto de modo de giro como velocidad de corte, anclaje rápido y fácil.
Posibilidad de utilizar 2 motores de manera simultánea, compatibilizándolo con motores de otras especialidades, como mínimo de trauma y ortopedia.
Posibilidad de disponer de una única pieza de mano para grandes y pequeñas articulaciones o una pieza para grandes y otra para pequeñas articulaciones.
Control de velocidad y giro desde consola y pieza de mano. Puesta en marcha y paro desde pieza de mano y/o pedal
Aspiración ajustable con válvula de succión.
Conexión compatible con todos los tipos y tamaños de terminales de artroscopia licitados.
Longitud del cable mínimo 3 metros.
Esterilizarle en autoclave a vapor 134º.
Sistema multiposición del terminal del motor
5.- CONSOLA FUENTE DE LUZ + CABLE DE LUZ
Tecnología LED
Lámparas de gran durabilidad, modo luz blanca, sin pérdidas de intensidad progresiva a lo largo del tiempo y con baja emisión de calor.
Sistema para conexión de diferentes tipos cables de luz con sistema de fijación seguridad para retención de cable de luz.
Posibilidad de regulación de intensidad de luz manual en pantalla táctil y con ajuste automático de intensidad y no emisión de luz cuando se selecciona el modo parada.
Vida útil de la lampara superior a 20.000 horas.
Modo de la luz Stand By
El cable o guía de luz ha de ser autoclavable
Se entiende por cable o guía de luz cualquier posibilidad de transmisión lumínica desde la fuente de luz, ya sea por cable eléctrico o fibra óptica.
6.- CONSOLA BOMBA DE ARTROSCOPIA
Sistema de control de fluidos indicado para su uso durante la cirugía artroscópica de las articulaciones
Bomba doble, irrigación/succión.
Control del flujo de entrada, velocidad de salida y de la aspiración.
Pantalla táctil de control para todas las funciones de la bomba.
Rango de presión máxima entre 0-150 mmHg
Flujo adaptado a cada Articulación (rango entre 500 y 2500 ml/min)
Función “lavado", en que aumenta la presión durante un tiempo predeterminado
7.- CAPTURADOR DE IMÁGENES
Debe permitir la captura de imágenes fijas y videos, al menos, en alta definición con resolución mínima de 4k.
Botones de grabación de imágenes y/o video desde el cabezal de la cámara.
Debe permitir la grabación en diferentes soportes informáticos, entre ellos dispositivos USB y almacenamiento en red.
Capacidad interna mínima 1 TB
Conexion WI-FI
Posibilidad de edición de fotos y vídeos.
Posibilidad de conectividad con el sistema informático del Hospital, para ello el sistema presentado debe: o Garantizar el cumplimiento de los protocolos médicos estándar de comunicación IHL7 / DICOM) para adaptarse a la mensajería en el sistema de información. o Garantizar que las imágenes y videos captados deben poder almacenarse en el servidor tipos PACS o VNA, del Hospital en formato DICOM. ( durante la vigencia del contrato se podrá añadir un nuevos)
Indicador de grabación en monitores conectados.
Pantalla táctil.
Visualización de imagen en pantalla capturador.
NOTA :
Se podrá incluir anexos para desarrollar la información si en el campo de observaciones no se puede incluir la respuesta.
En el caso de conexiones y comunicaciones, deberán incluir si no cumplen con las indicadas cuales son las que disponen sus equipos.
En el caso de las medidas, pesos y longitudes siempre son orientativas pero se deberá indicar las del proveedor.