## Hoja1
ANEXO II. FORMULARIO TÉCNICO
D. /Dña. ………....................................................................................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa) ............................................................................, con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en...................................................................., calle/plaza............................................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de un Mini Arco en C con fluoroscopia para el Centro Hospitalario de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 61, sito en Barcelona.LOTE 1 (LICT/99/159/2024/0269/L1), comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
MARCA
MODELO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
EQUIPO | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
El equipo debe contar con Certificado CE. Se incluirá documento acreditativo de que el modelo ofertado en su conjunto ostenta el marcado CE, acompañado del número de identificación del organismo notificado. Dicho certificado deberá incluirse en el criterio de valoración 4. Calidad del equipamiento.
Generador de potencia:
Generador controlado por microprocesador
Potencia Física Mínima: 7,5 W.
Rango de Tensión, al menos entre 40 – 75 kVp
Rango de carga de al menos entre 0,02 – 0,10 mA,
Control de tiempo de escopia con avisador.
Control de la intensidad de la escopia.
Modo baja dosis
Tubo de rayos X:
Ánodo fijo.
Tamaño de foco no superior a 0,045 mm.
Filtración total del tubo no inferior a 2,5 mm AI.
Control de exposición automática y manual.
Rango de tiempo entre 0,1 -4 seg.
Brazo en C:
Rotación orbital de 120º como mínimo
Capacidad de Profundidad del arco, de al menos: 46 cm
Espacio Libre entre detector y tubo de rayos X de, al menos: 34 cm
Rotación lateral de al menos 380º (+/-190º)
Distancia Foco Detector de, al menos: 44 cm
Desplazamiento vertical de ,al menos: 35 cm
Debe contar con frenos tanto para el arco como para las ruedas.
Sistema de alimentación ininterrumpida.
Detector digital y calidad de imagen:
Detector digital plano CMOS o silicio amorfo.
Tamaño del detector de, al menos: 15 x 15 cm.
Tapaño del píxel no superior a 120 μm
DQE igual o superior a 65%.
Centrado láser integrado.
Sistema de estimación de dosis:
Sistema de medición de dosis con registro personalizado de la dosis emitida al paciente incluyendo el tiempo total, DAP y modo de trabajo de los diferentes campos de magnifiación.
Tasa de dosis en la entrada de detector uGy/s en los distintos modos de escopia.
Monitor:
Monitor plano LCD-TFT tamaño mínimo 23 pulgadas (o 2 x 19 pulgadas)
Resolución mínima del monitor 1280 x 1024
Capacidad de visualizar simultáneamente, al menos, 2 imágenes/fluoroscopia en el monitor (imagen principal e imagen de referencia) pudiera tratarse de un monitor doble o dos monotores separados.
Monitores montados sobre un brazo extensible que permita el movimiento de rotación.
Navegador de pacientes.
Funciones de ajuste de brillo y contraste.
Rotación/volteado de la imagen.
Funciones de marcas, rotulación, medidas de distancias y comentarios
Funciones de postprocesado de la imagen
Almacenamiento de imágenes de, al menos, 100.000 imágenes
Zoom y Roam integrado en el sistema
Realce de bodes, reducción de ruidos.
Puerto USB integrado el sistema.
DICOM:
Se garantiza la conectividad del equipo en el PACS del hospital tanto para identificar al paciente desde una lista de trabajo como para el archivo de imágenes en PACS. Incluirá los siguientes servicios DICOM:
DICOM Worklist
DICOM Query/Retrieve
DICOM Send
DICOM Storage Commitenent
DICOM RSD ( informe de dosis)
DICOM MPPS
Criterio de Valoración 10.- Calidad del equipamiento
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
Ergonomía funcional del equipo presentado
se valorará con hasta 6 puntos el diseño orientado a una facilidad de movimiento y utilización cómoda y segura por parte del usuario, incluyendo la disposición de controles, accesibilidad del equipo, posición de trabajo y facilidad de ajustes.
Calidad de imagen en fluoroscopia
Se valorará con hasta 6 puntos la nitidez, contraste y nivel de detalle de la imagen fluoroscópica proporcionada por el equipo, así como su capacidad para visualizar estructuras anatómicas con claridad en diferentes condiciones clínicas. Se tendrá en cuenta la estabilidad de la imagen, la adecuación del brillo y la resolución para una interpretación diagnóstica segura y eficaz.
Facilidad de uso de la interfaz (software)
se valorará hasta un máximo de 4 puntos el diseño del interfaz orientado a una interacción clara, fluida e intuitiva por parte del usuario. Se tendrá en cuenta la organización lógica de los menús y funcionalidades fáciles de identificar.
Dimensiones totales (ancho x fondo x alto)
se valorará hasta un máximo de 2 puntos la compacidad del equipo, otorgando la máxima puntuación al equipo con menor volumen total. Las demás ofertas serán valoradas proporcionalmente.
Peso del equipo
se asignará hasta 2 puntos a los equipos más ligeros. La puntuación se distribuirá proporcionalmente entre los licitadores según el peso declarado en la ficha técnica.