## Hoja1
ANEXO II. FORMULARIO TÉCNICO
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de ocho lámparas de quirófano de doble cúpula para el Centro Hospitalario de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 61, sito en Barcelona LOTE 2 LICT/99/159/2024/0269/L2, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
MARCA
MODELO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
EQUIPO | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
Deberá contar con marcado CE
Lámpara quirúrgica:
Lámpara quirúrgica de eje doble con cúpula y portamonitor de 32”
Tecnología LED luz monofocal homogénea.
Intensidad lumínica regulable.
Intensidad lumínica, Ec a 1 m: 160.000 lux aproximadamente.
Cúpula diseño circular o similiar. Tamaño mínimo 600mm.
La intensidad luminosa tiene que ser emitida de forma constante, sin parpadeo.
Rango o factor de reproducción de color sea aproximado a:
Ra ≥ 97
R9 ≥ 98
Diámetro de campo de luz variable de mínimo 10 niveles con rango de 150 a 300 mm mínimo.
Vida media útil led mayor o igual a 60.000 horas.
El sistema de brazos debe permitir extender, ajustar en altura y posicionar la cúpula sin restricciones de la lámpara.
Mango de control esterilizable (3 por cúpula) y que permita también el uso de mangos desechables.
Modo de sincronización de cambios de parámetros entre cúpulas con control en la propia cúpula.
Mango con función táctil no mecánico que permita ajustar dos parámetros de la cúpula para ajuste por parte de cirujano estéril.
Ambos cuerpos de la lámpara deben estar preparado para incorporar cámaras de video quirúrgicas.
Función cirugía endoscópica/laparoscópica.
Temperatura de color regulable entre 3.500 y 5.500 K como mínimo en cuatro pasos.
Profundidad de Campo. L1+L2 20% ≥ 130 cm.
Lámpara con asas laterales que sobresalgan del cuerpo de cúpula, no en el arco cardánico, para su mejor manejo y posicionamiento desde el personal no estéril.
Panel de maniobra inserto en el cuerpo de cúpula, estanco con todas las funciones de ajuste: ON/OFF, intensidad de luz, función endo y regulación de campo luminoso.
Dispondrá de al menos 115 emisores - bombillas de luz LED.
Sistema de suspensión:
Conformado por un sistema de doble brazo horizontal, siendo el principal de mínimo 1200 mm y el secundario de 900 mm de longitud y ambos sistemas con brazo basculante de resorte de, al menos, 900 mm de longitud, la longitud de los brazos se adaptará a la arquitectura del quirófano.
Alimentación:
Fuente de alimentación (transformadores).
Alimentación por conexión a red eléctrica.
Brazo portamonitor sencillo
Características estructurales y de ergonomía:
Compartiendo eje en lámpara principal o satélite.
El sistema estará compuesto por:
Brazo de extensión + brazo resorte, con un radio de acción total entre los ejes extremos
≥ 190 cm y un ángulo de giro ≥ 330º.
Conexión mínimo VESA 75/100.
Con capacidad para soportar monitores mínimos de 32”.
Carga mínima de brazo basculante para monitores neta de 15 kg.
El portamonitor dispondrá de asas para el manejo y posicionamiento del monitor desde la zona estéril del quirófano sin tener que tocar el monitor. Inclinación minina de 30º
Todos los cables estarán ocultos, incluso en el soporte del monitor, parte posterior, para la facilidad de la limpieza e higiene.
Gran capacidad interna para paso de cableado.
El sistema estará anclado a un eje doble compartiendo espacio con lámpara quirúrgica.
Área de acción: los brazos de soporte se podrán posicionar dentro de las áreas de acción en todas las posiciones. Debido a la fuerza del resorte en los brazos de resorte terminales deberán permanecen estables en la posición elevada deseada.
El intervalo de giro del brazo de resorte hacia arriba y hacia abajo se podrá ajustar individualmente. La posición establecida en un movimiento de rotación se podrá mantener por la fuerza de frenado de cada articulación
Criterio de Valoración 7.- Calidad del equipamiento
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
Ergonomía y adaptabilidad al entorno quirúrgico
Se valorará con un máximo de 6 puntos la ergonomía para el personal sanitario y la adaptabilidad del equipamiento al entorno quirúrgico. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipamiento con mayor ergonomía ( panel de control excluido) y adaptabilidad al entorno quirúrgico: superficies exteriores lisas que permiten una mayor limpieza y desinfección, facilidad de agarre de la empuñadura, adecuación lumínica a los diferentes tipos de iluminación periférica para anestesia, cirugías mínimamente invasivas, luz suave.…). El resto de los licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Facilidad de movimiento de la cúpula y utilidad del rango de movimiento.
Se valorará con un máximo de 6 puntos la facilidad de movimiento de la cúpula y la utilidad del rango de movimiento que proporciona para el personal sanitario. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipamiento con mayor facilidad de movimiento de la cúpula para el personal sanitario y utilidad del rango de movimiento. El resto de los licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Panel de control: Intuitividad, ergonomía y facilidad de uso
Se valorará con un máximo de 5 puntos la intuitividad, ergonomía y facilidad de uso del panel de control (sincronización de cúpulas, regulación de temperatura de color, regulación intensidad de luz…). Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el panel de control más intuitivo, ergonómico y fácil de usar para el personal sanitario. El resto de los licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Vida útil de las bombillas LED (horas)
Se valorará con 3 puntos al licitador que oferte un equipo con un número de horas de vida útil de las bombillas LED superior al mínimo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas (60.000 horas). En caso de que las bombillas cuenten con una vida útil superior, obtendrá 5 puntos. De lo contrario obtendrá 0 puntos.