## Anexo II
ANEXO II. FORMULARIO TÉCNICO LOTE 1
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de 2 ecógrafos y transductores de altas prestaciones para los Centros Asistenciales de Valencia y Badajoz, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
MARCA
MODELO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
EQUIPO | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
El equipo debe contar con Certificado CE. Se incluirá documento acreditativo de que el modelo ofertadoostenta el marcado CE, acompañado del número de identificación del organismo notificado. Dicho certificado deberá incluirse en el criterio de valoración Calidad del equipamiento.
PLATAFORMA
Pantalla principal táctil de alta resolución de al menos 21 pulgadas y amplio sector ecográfico, con posibilidad de ajustar al menos profundidad, ganancia y posición de caja de color.
Pantalla Auxiliar secundaria de manejo táctil capacitiva de al menos 10. Independiente del monitor del equipo, permitirá el manejo de todas las funciones del ecógrafo, sin TrackBall (bola de ratón) para su completa desinfección
Encendido en menos de 20 segundos desde modo apagado a funcionamiento completo.
Sin trackball.
Rango dinámico de 180 dB o superior.
Al menos 256 niveles de grises.
Conexión simultánea de 3 sondas.
Batería incorporada al equipo con al menos horas de autonomía sin pérdida de imagen e información en caso de caida de corriente eléctrica.
Batería interna de mínimo 120 minutos de duración independientemente del modo de uso. No se aceptarán discos duros exteriores.
Plataforma regulable en altura, con frenos y bloqueo de giro. Con peso máximo de equipo y carro de 70 kg.
Videos formativos incluidos en el propio equipo, pudiendo ser visualizados durante el proceso de exploración sin interferir en la imagen ecográfica.
TRANSDUCTORES
Sin selección manual de frecuencias, que trabajen en todo ancho de banda completo en tiempo real.
Conexión entre equipo y transductor sin pines.
Certificación mínima resistencial al agua IPX7: Protección contra inmersiones temporales (certificado)
Transductores deberán de soportar caídas de hasta 1 metro, presentar certificado autentificado por entidad reguladora externa y pruebas superadas. Por tanto, durante el periodo de garantía presentado deberá de cubrir las averías por caídas accidentales. (Excepto la TEE)
Tipos requeridos:
Transductor C10-1: Curvo de banda ancha multifrecuencia a 10–3 MHz.
Transductor L15-4: Lineal de banda ancha munltifrecuencia de 15–4 MHz, profundidad de exploración de 1,5–6 cm aproximadamente.
Transductor L19-5: Lineal de banda ancha multifrecuencia a 19–5 MHz, profundidad de exporación de 1–6 cm aproximadamente.
Transductor C5-1: Curvo de banda ancha munltifrecuencia de 5–1 MHz, profundidad de escaneado 5–35 cm aproximadamente.
MODOS DE EXPLORACIÓN
Modos: B y M.
Modos: dual y triplex.
Doppler: color y power doppler
Doppler: pulsado y continuo.
Doppler: tisular y transcraneal.
Armónico tisular.
Modo comparación.
Optimización automática de imagen 2D, en función de la profundidad seleccionada.
Mediciones en tiempo real y en imagen congelada.
Software de marcador de línea central (abordajes fuera de plano), disponible tanto para sondas lineales como para curvas.
Software de formación en español incluido en el propio equipo.
Sistema Operativo: El equipo deberá contar con un Sistema Operativo soportado y mantenido por el fabricante, así como proceder a la actualización de versión y parches de seguridad de todo el software utilizado durante la vigencia del contrato
Incorporación del sistema de control remoto por voz, incluyendo al menos los sigueinte parametros: profundidad, ganancia, activación del color, linea media y congelación de imagen.
CONECTIVIDAD Y GESTIÓN DE DATOS
Salida de video digital con resolución 1080p y al menos 2 puertos USB 3.0.
Protocolo DICOM 3.0 para gestión de imágenes.
Licencia de configuración con Worklist incluida.
Exportación de imágenes y vídeos para PC y MAC.
Sistema de seguridad normalizado para protección de datos.
Criterio de Valoración 3.- Calidad del equipamiento
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
IMAGEN
Percepción de bordes y texturas
Se valorará con un máximo de 3 puntos la percepción de los bordes y texturas en la imagen del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con una mejor percepción de bordes y texturas en la imagen. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Claridad de imagen
Se valorará con un máximo de 3 puntos la claridad de la imagen del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con una mayor claridad de imagen. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.
Manejo intuitivo y rápido de parámetros para optimización de imagen
Se valorará con un máximo de 2,5 puntos la facilidad y rapidez en el manejo de parámetros para optimización de la imagen del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con un manejo más intuitivo y rápido de los parámetros para optimización de imagen. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Rapidez de los ajustes en función de la profundidad
Se valorará con un máximo de 2,5 puntos la rapidez de los ajustes en función de la profundidad de la imagen del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con unos ajustes más rápidos en función de la profundidad. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.
Calidad de la obtención y procesado de imágenes
Se valorará con un máximo de 3 puntos la calidad de la obtención y procesado de imágenes del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con una mayor calidad de la obtención y procesado de imágenes. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.
ERGONOMÍA
Manejabilidad y ergonomía
Se valorará con un máximo de 5 puntos la facilidad de manejo y ergonomía del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con mayor facilidad de manejo del equipo y mejor ergonomía. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas
Utilidad y distribución de los botones
Se valorará con un máximo de 5 puntos la utilidad y distribución de los botones en el equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con mayor utilidad y distribución de los botones. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Rotación arriba/abajo del ecógrafo mientras se sitúa en el carro
Se valorará con 10 puntos que el equipo ofertado cuente con la posibilidad de rotación arriba/abajo del ecógrafo mientras se sitúa en el carro con el objetivo de mejorar el espacio de visión del anestesista y ajustarse a su posición en la aplicación de la técnica incrementando la seguridad y la efectividad en su realización. En caso de ofrecer esta característica el licitador obtendrá 10 puntos, de lo contrario obtendrá 0 puntos.
SOFTWARE
Facilidad en la configuración y el manejo del software
Se valorará con un máximo de 2 puntos la facilidad en la configuración y el manejo del software del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con un software más sencillo en su configuración y manejo. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Facilidad en el acceso al software de formación
Se valorará con un máximo de 2 puntos la facilidad en la facilidad en el acceso al software de formación del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con mayor facilidad en el acceso al software de formación. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.
Facilidad en el uso del software de formación
Se valorará con un máximo de 2 puntos la facilidad de uso del software de formación del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el software de formación más intuitivo, más fácil de usar. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.