## Anexo II
ANEXO II. FORMULARIO TÉCNICO LOTE 2
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de un ecógrafo y transductores de altas prestaciones para su uso en radiología para el Centro Hospitalario de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº61 sito en Sevilla, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
MARCA
MODELO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
EQUIPO | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
El equipo debe contar con Certificado CE. Se incluirá documento acreditativo de que el modelo ofertado ostenta el marcado CE, acompañado del número de identificación del organismo notificado. Dicho certificado deberá incluirse en el criterio de valoración Calidad del equipamiento.
PLATAFORMA
Plataforma digital con formador de imagen coherente y con posibilidad de actualizaciones para aplicaciones futuras.
Tecnología de conectores sin pines (pinless) para una mejor eficiencia en la conexión entre el transductor y el sistema ecográfico que aumente la relación señal/ruido; conectores sin partes móviles en los mismos para mejorar la vida media de los transductores evitando averías por rotura de dichas partes.
Monitor OLED de 15” o superior (Resolución 1920 x 1080) y ajuste en altura y rotación de 360°.
Posibilidad de pantalla completa para aprovechamiento de mayor área de trabajo.
Pantalla táctil de 13.3 “ajustable hasta 20° en la inclinación.
Con trackball
Panel de control ajustable en altura y rotación y bloqueo de ruedas para una adaptación completa al entorno de trabajo.
TCG físicamente en panel de control
Peso máximo con todos los accesorios 127 kg incluidos.
4 puertos de transductor activos con conexión simultánea.
Calentador de gel integrado.
Rango dinámico al menos 380 dB
256 niveles de grises.
MODOS DE TRABAJO
Modos: 2D, Armónico de tejidos, Modo dual vivo (Doble imagen con Color), Doppler color velocidad, Doppler Energía, Doppler pulsado, High Pulsed Repetition Frequency (HPRF) Pulsed Wave, dúplex y tríplex, Doppler Continuo, Modo M, Modo M y Doppler Color Velocidad, Modo M Anatómico y Doppler Tisular (DTI).
Modos combinados: Modo 2D, Dual en vivo con Doppler Color, Modo 2D/Doppler Color, Modo 2D/Doppler Energía, Modo 2D/Doppler Color/Doppler Pulsado (Dúplex y Tríplex), Modo 2D/Doppler Energía/Doppler Pulsado (Dúplex y Tríplex), Modo 2D/Doppler Color/ Doppler Continuo, Modo 2D/Modo M, Modo 2D/Modo M anatómico y Doppler Tisular (DTI)/ Doppler Pulsado.
Posibilidad de revisión de imágenes de otras modalidades de imagen: Ultrasonidos, TAC, RMN, Mamografía, Rayos convencional, etc…con capacidad de hacer estudios comparativos lado a lado.
Marcador de línea central
Optimización de la imagen continua sin necesidad de seleccionar o activarlo en cada cambio de ventana o corte ecográfico.
SOFTWARE
Elastografia Shear Wave partes blendas cuantificada mediante técnica ARFI con datos en m/s y Kpa en sonda convexa, sectorial y lineal; debe permitir llegar a una profundidad de cuantificación de 14 cm. Con elastograma y mapas de calidad y de desplazamiento de tejido. Ofreciendo las medidas en m/s y Kpa.
TRANSDUCTORES
Transductor convex de tecnología de cristal único, multifrecuencia de 1 a 5,7 MHz.
Transductor lineal multifrecuencia de tecnología multifrecuencia de 3.5–15 MHz
Transductor lineal multifrecuencia de 6–22 MHz
Transductor lineal multifrecuencia de tecnología multifrecuencia de 1.7–8 MHz y cristal único.
CONECTIVIDAD Y GESTIÓN DE DATOS
Diagnóstico remoto del equipo SRS.
Aplicaciones clínicas en remoto, como cambiar ganancia, frecuencias... en los protocolos sin necesidad de la presencia de las aplicaciones in situ.
DICOM 3.0 compatible:
o DICOM Print/Storage
o DICOM Worklist
o DICOM MPPS
o DICOM Verification Service Class
o DICOM Study Management Service Class
o 3D DICOM conectivity
o Query/Retrive
8 puertos USB
Licencia de configuración con Worklist incluida.
Exportación de imágenes y vídeos para PC y MAC.
Sistema de seguridad normalizado para protección de datos.
Sistema Operativo: El equipo deberá contar con un Sistema Operativo soportado y mantenido por el fabricante del equipo, así como proceder a la actualización de versión y parches de seguridad de todo el software utilizado durante la vigencia del contrato. (Indicar en observaciones Sistema Operativo).
Criterio de Valoración 3.- Calidad del equipamiento
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
Ampliación del número de puertos activos para transductores
Se valorará con un máximo de 4 puntos la ampliación del número de puertos activos para transductores por encima del mínimo exigido en los pliegos (4 puertos activos). El licitador obtendrá la siguiente puntuación: - Ampliación de 2 puertos activos para transductores: 4 puntos. - Ampliación de 1 puerto activo para transductores: 2 punto. - No ampliación de puertos activos para transductores: 0 puntos.
Disposición de Lente Hanafy para transductor
Se valorará con un máximo de 0,5 puntos la disposición de lentes Hanafy o equivalente para transductor. El licitador obtendrá la siguiente puntuación: - Si dispone de Lente Hanafy para transductor o equivalente: 0,5 puntos. - No dispone de Lente Hanafy para transductor o equivalente: 0 puntos.
Detección de gestos en transductor
Se valorará con un máximo de 0,5 puntos la detección de gestos en transductor o equivalente. El licitador obtendrá la siguiente puntuación: - Si dispone de detección de gestos en transductor o equivalente: 0,5 puntos. - No dispone de detección de gestos en transductor o equivalente: 0 puntos.
IMAGEN
Percepción de bordes y texturas
Se valorará con un máximo de 3 puntos la percepción de los bordes y texturas en la imagen del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con una mejor percepción de bordes y texturas en la imagen. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Claridad de imagen
Se valorará con un máximo de 3 puntos la claridad de la imagen del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con una mayor claridad de imagen. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.
Manejo intuitivo y rápido de parámetros para optimización de imagen
Se valorará con un máximo de 2,5 puntos la facilidad y rapidez en el manejo de parámetros para optimización de la imagen del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con un manejo más intuitivo y rápido de los parámetros para optimización de imagen. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Rapidez de los ajustes en función de la profundidad
Se valorará con un máximo de 2,5 puntos la rapidez de los ajustes en función de la profundidad de la imagen del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con unos ajustes más rápidos en función de la profundidad. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.
Calidad de la obtención y procesado de imágenes
Se valorará con un máximo de 3 puntos la calidad de la obtención y procesado de imágenes del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con una mayor calidad de la obtención y procesado de imágenes. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.
ERGONOMÍA
Manejabilidad y ergonomía
Se valorará con un máximo de 5 puntos la facilidad de manejo y ergonomía del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con mayor facilidad de manejo del equipo y mejor ergonomía. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas
Utilidad y distribución de los botones
Se valorará con un máximo de 5 puntos la utilidad y distribución de los botones en el equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con mayor utilidad y distribución de los botones. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Rotación arriba/abajo del ecógrafo mientras se sitúa en el carro
Se valorará con 10 puntos que el equipo ofertado cuente con la posibilidad de rotación arriba/abajo del ecógrafo mientras se sitúa en el carro con el objetivo de mejorar el espacio de visión del anestesista y ajustarse a su posición en la aplicación de la técnica incrementando la seguridad y la efectividad en su realización. En caso de ofrecer esta característica el licitador obtendrá 10 puntos, de lo contrario obtendrá 0 puntos.
SOFTWARE
Facilidad en la configuración y el manejo del software
Se valorará con un máximo de 2 puntos la facilidad en la configuración y el manejo del software del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con un software más sencillo en su configuración y manejo. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Facilidad en el acceso al software de formación
Se valorará con un máximo de 2 puntos la facilidad en la facilidad en el acceso al software de formación del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el equipo con mayor facilidad en el acceso al software de formación. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.
Facilidad en el uso del software de formación
Se valorará con un máximo de 2 puntos la facilidad de uso del software de formación del equipo objeto de suministro. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que presente el software de formación más intuitivo, más fácil de usar. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.