## Anexo II
ANEXO II. FORMULARIO TÉCNICO
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de 2 equipos de rayos X digital para el Centro Hospitalario de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 61, sito en Sevilla, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
MARCA
MODELO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
EQUIPO | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
Equipo de rayos x digital, totalmente integrado, de última generación, con su correspondiente generador, tubo de rayos X, suspensión de techo y movimientos robotizados, mesa radiológica, columna móvil, detectores digitales y estación de adquisición y revisión de imágenes. Incluirá sistema de telemetría.
El equipo debe contar con Certificado CE. Se incluirá documento acreditativo de que el modelo ofertado en su conjunto obstenta el marcado CE, acompañado del número de identificación del organismo notificado. Dicho certificado deberá incluirse en el criterio de valoración 4. Calidad del equipamiento.
El equipo debe ser de nueva fabricación en el 100% de sus componentes.
1. Sistema de telemetría
- Incluirá software para adquisición de columnas completas y miembros inferiores
- Adquisición en el detector digital de forma totalmente automática con angulación del tubo.
- Rango de adquisición de al menos 120 cm.
- Con parrilla calibrada o sistema equivalente para la realización de mediciones a escala real.
- Alineamiento de tubo de rayos X automático.
- Con escalón de altura ajustable y sistema de sujeción y posicionamiento para el paciente.
- Software de composición y alineamiento de imágenes con reconstrucción automática en la propia consola de adquisición.
- Pegado de la imagen en la misma consola del operador de forma totalmente automática tras la adquisición y sin necesidad de intervención por parte del operador.
- Movimiento automatizado de tubo y detector para adquisición de imágenes.
- Dispondrá de accesorios para la realización de telemetría.
2. Generador
- Alta frecuencia
- Potencia mínima de 80 Kw, según definición IEC.
- Rango de 40 y 150 kV
- Corriente máxima de 600 mAs o superior
- Rango mínimo de tiempos de exposición entre 1ms y 3s
- Sistema de exposimetría automática con selección de parámetros: filtro, kV y mAs.
3. Tubo de Rayos X y sistema de colimación.
- Ánodo rotatorio de al menos 9.000 rpm
- Debe disponer de 2 filtros.
- Tubo bifocal con dimensiones no superiores a 1,2 mm para foco grueso y 0,6 mm para foco fino.
- Capacidd térmica del ánodo no inferior a 300.000 HU
- Capacidad térmica del conjunto ánodo/coraza no inferior a 1.500.000 HU.
- Cámara para visualización en vivo integrada en el cabezal del tubo de RX y presentación de la imagen al menos en la pantalla de la estación de control.
4. Suspensión de techo.
- Se adaptarán los movimientos al volumen de la sala
- Frenos electromagnéticos.
- Desplazamiento longitudinal de 3,2 m
- Desplazamiento lateral de 2,2 m.
- Desplazamiento telescópico vertical de al menos 1,6 m.
- Con rotación del tubo sobre su eje horizontal y vertical de al menos +/- 115º
- Sincronización entre el tubo y el detector (autotracking) en horizontal y vertical. Totalmente automatizado y robotizado.
- Monitorizada 4 ejes.
5. Mesa radiológica.
- Soportará una carga de 300 Kg de carga uniformemente distribuida sin limitación de movimientos o 240 kg en casos de equipos que permitan la adquisición 3D.
- Tablero flotante con frenos electromagnéticos o su equivalente en casos de equipos que permitan la adquisición 3D.
- Altura a de la mesa ≤ 52 cm
- Movimientos verticales entre 52 cm y 85 cm
- Sistema de exposimetría automática (CAE) con cámara de ionización con 3 áreas independientes.
- Software, motorización y accesorios para la realización de estudios de cobertura ampliada (telemetría).
- Se requiere en el soporte vertical y en la mesa asidero lateral personal.
- Pedales de control completamente integrados en la geometría o anclada en la misma, sin ningún tipo de conexión cableada externa o inalámbrica.
6. Columna móvil
- Freno electromagnético para posicionamiento.
- Soporte vertical con sistema de fijación al suelo o pared
- Basculación de -20º a 90º o su equivalente en casos de equipos que permitan la adquisición 3D.
- Rango de desplazamiento vertical de 145 cm
- Distancia mínima desde el centro del detector al suelo de no más de 32 cm.
- Parrilla antidifusora focalizada entre 100-180 cm.
- Sistema de exposimetría automática cuenta con cámara de ionización con 3 áreas independientes.
- Autotracking automático sincronizado con el tubo.
- Sistema contrapesado que permite el ajuste sin fuerza a la altura requerida para la exploración.
7. Detectores Digitales
- Detectores digitales de Ioduro de Cesio que permitan la adquisición de imágenes digitales de radiología general.
- Tamaño mínimo de píxel de adquisión del detector 150μm o menor.
- Profundidad de adquisición por píxel de 16 bits
- Resolución de imagen igual o superior a 3,4 pl/mm
- Cada detector inalámbrico deberá proporcionarse con protector para estudios en carga .
- Deberá contar con una autonomía de 6 h. Se entregarán con 2 baterías por detector inalámbrico.
- Carga mediante cargador externo, que se suministrará. 1 por sala de rayos x
8. Configuración de los detectores.
o Una de las salas contarán con:
- Dos detectores con área de exposición efectiva de al menos 42 x 42 cm.
- Un detector inalámbrico con área de exposición efectiva de al menos 34 x 42 cm.
o La otra sala contará con:
- Dos detectores con área de exposición efectiva de al menos 42 x 42 cm.
9. Estación de Adquisición y revisión de imágenes.
Estación de adquisición que permita la gestión de los datos de paciente y la comprobación de la exploración que se ha realizado.
o Sistema informático con hardware de última generación.
o Capacidad de almacenar mínimo 10.000 imágenes.
o 8 Gb de RAM
o Dispositivo de almacenamiento adicional: 16XDVD+/-RW Drive y Conectores.USB para conexión de disco duro externo
o Velocidad del procesador 3,3GHz.
o Sistema Operativo: El equipo deberá contar con un Sistema Operativo soportado y mantenido por el fabricante del equipo, así como proceder a la actualización de versión y parches de seguridad de todo el software utilizado durante la vigencia del contrato. (Indicar en observaciones Sistema Operativo).
o Teclado alfanumérico en castellano para la introducción de datos y ratón.
o Almacenamiento adicional en dispositivos de memoria de masa (DVD, CD, dispositivo externo de tipo USB como pendrive, disco duro).
o Monitor LCD de al menos 19”, color y de alta resolución (1280x1024 o superior) para validar la calidad de imagen y el correcto posicionamiento.
- Postprocesado:
o Ajuste de nivel de ventana Brillo/Contraste
o Zoom
o Rotación +90º, -90º, +180º, -180º y rotación libre (ajuste variable continuo)
o Inversión horizontal /vertical
o Anotaciones tipo marcador/Texto libre y comentarios
o Desplazar la imagen (Pan)
o Realce de contornos
o Herramienta de colimación electrónica (shutter) automática de las áreas fuera de colimación y ajuste manual si se requiere
o Inversión de escala de grises y ajuste de la ventana brillo/contraste manual o con ROI (selección de la zona a mejorar)
o Medidas de distancias y ángulos
o Datos demográficos
o Herramientas de impresión
o Herramienta de recorte automático y manual (auto-Trimming): El sistema automáticamente reconocerá el área expuesta y “recortará “la imagen para tener a la vez una visualización en la consola como un envío del área correcta al PACS para el diagnóstico.
o Herramientas de eliminación de ruido, parrilla virtual y realce de bordes.
10. Protocolos de Comunicación
El sistema será compatible con el estándar DICOM 3.0 e incluirá la licencia completa de software. Deberá permitir como mínimo las siguientes funcionalidades DICOM:
- DICOM Storage
- DICOM Basic Gray Scale Print
- DICOM Modality Worklist Management
- DICOM Verification
- DICOM MPPS
- DICOM Basic Grayscale Standard Display Function
- DICOM Dose Structured Report
- DICOM Media
11. Registro de parámetros radiológicos
Indicación de producto dosis por área, en pantalla y cabecera DICOM:
- Indicación de producto dosis por área, en pantalla y cabecera DICOM
- El equipo está provisto de un medido DAP o medición mediante los parámetros radiológicos que permite la transmisión directa de las mediciones a la consola de adquisición.
- Los datos medidos serán mostrados en pantalla (overlay en cada imagen) y serán registrados en cabeceras DICOM.
- Sistema de control de calidad incluido en la consola del operador para análisis de rechazo de imágenes, de actividad y para realización de controles de calidad internos
Criterio de Valoración 4.- Calidad del equipamiento
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
Capacidad térmica del ánodo
Se valorará con un máximo de 2,5 la capacidad térmica del ánodo, superior al mínimo establecido de 300.000 HU, El licitador obtendrá la siguiente puntuación: - 820.000 HU o superior: 2,5 puntos - 300.000 HU a 819.000 HU: 1 puntos - 300.000 HU: 0 puntos.
Indicador de angulación en la pantalla táctil del tubo
Se valoraría con un máximo de 2,5 puntos si en la pantalla táctil en el tubo que, muestre la angulación con respecto al detector en disparos libres. El licitador contendrá la siguiente puntuación: -Si muestra la angulación: 2,5 puntos -No muestra la angulación: 0 puntos
Tamaño foco grueso
Se valoraría con un máximo de 2,5 puntos si el tamaño del foco grueso en el tubo es igual o inferior a 1 mm. El licitador contendrá la siguiente puntuación: -Si el tamaño del foco es igual o inferior a 1mm: 2,5 puntos -Si el tamaño del foco es superior a 1mm: 0 puntos
tamaño mínimo de píxel del detector
Se valorará el tamaño mínimo de píxel del detector inferior a 150μm. El licitador obtendrá la siguiente puntuación: - Inferior a 100μm: 2,5 puntos - Entre 150μm y 100μm: 1 puntos - 150μm: 0 puntos.
Algoritmos de IA.
Se valorará con un máximo de 2 puntos la disponibilidad, número y utilidad de algoritmos de Inteligencia Artificial que disponga el equipo ofertado. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con mayor número y utilidad para el personal sanitario de algoritmos de IA. El resto de los licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas. En caso de que el equipo no cuente algoritmos de IA, el licitador obtendrá 0 puntos.
Ergonomía del equipo presentado ergonomía y facilidad de uso
Se valorará con un máximo de 10 puntos la ergonomía, facilidad e intuitividad en el uso del equipo ofertado. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con mejor ergonomía, facilidad e intuitividad del equipo ofertado para el personal sanitario. El resto de los licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Software y herramienta de postprocesado.
Se valorará con un máximo de 10 puntos la utilidad y funcionabilidad para el personal sanitario de herramientas de postprocesado y su software (mejora de calidad de imagen, gestión de imágenes rechazadas, corrección de defectos, movimiento y ruido…) de que disponga el equipo ofertado. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con mayor número y utilidad del software y herramientas de postprocesado del equipo para el personal sanitario. El resto de los licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Mecanismos de reducción de dosis
Se valorará con un máximo de 10 puntos la disponibilidad, número y utilidad de los mecanismos de reducción de dosis que disponga el equipo ofertado. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con mayor número y utilidad para el personal sanitario de mecanismos de reducción de dosis. El resto de los licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas. En caso de que el equipo no cuente con mecanismos de reducción de dosis, el licitador obtendrá 0 puntos.