## Hoja1
ANEXO II. FORMULARIO TÉCNICO
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de una torre de anestesia para el Centro Hospitalario de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61 sito en Majadahonda, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
MARCA
MODELO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
EQUIPO | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
El equipo debe contar con Certificado CE. Se incluirá documento acreditativo de que el modelo ofertado en su conjunto obstenta el marcado CE, acompañado del número de identificación del organismo notificado. Dicho certificado deberá incluirse en el criterio de valoración 4. Calidad del equipamiento.
El equipo debe ser de nueva fabricación en el 100% de sus componentes.
Ventilador
1. Respirador de circuito circular optimizado para trabajar en flujos mínimo, con dosificación electrónica de flujo de gas fresco igual o superior a 15 L/min.
2. Sistema de paciente fácilmente desmontable, esterilizable en autoclave, integrado, protegido en la estructura del respirador y con un volumen sin incluir el absorbedor de CO2 menor o igual a 2,5 L.
3. Mezclador electrónico de alta calidad y precisión (sin rotámetros manuales), con ajuste automático de la mezcla de gases mediante el ajuste directo de la FiO2 y del flujo de gas fresco.
4. Volumen del absorbedor de CO2 igual o inferior a 1,2L de naturaleza reutilizable y/o desechable.
5. Flujo inspiratorio elevado ≥ 120 l/min (con oxígeno y aire), que permita ventilar y compensar fugas en todo tipo de pacientes críticos, desde neonatos a obesidades mórbidas.
6. De forma preferente el equipo será capaz de ventilar sin gas motriz. En caso de trabajar con gas motriz, el equipo debe permitir trabajar tanto con aire como con oxígeno como gas impulsor, además de tener una separación física entre el gas motriz y el gas paciente que impida la entrada no controlada de gases que alteren la mezcla y permita visualizar potenciales fugas.
7. Cambio sencillo de los sensores de flujo en rama inspiratoria y espiratoria que pueda llevarse a cabo por el usuario.
8. Ajuste de PEEP superior a 30 cmH2O.
9. Pantalla táctil del respirador de color de TFT de al menos 15” de alta resolución integrada en el respirador, con visualización de al menos tres curvas de forma simultánea en pantalla, los parámetros ventilatorios y los flujómetros virtuales, configurable por el usuario.
10. Modos ventilatorios:
o Ventilación controlada por volumen.
o Ventilación controlada por presión.
o Ventilación por volumen sincronizada.
o Ventilación por presión sincronizada.
o Manual / Espontánea.
o CPAP con presión de soporte en ventilación espontánea y con ventilación automática de respaldo en caso de apnea.
o Ventilación controlada por volumen/presión sincronizada con apoyo de presión soporte en espontánea.
o Ventilación controlada por presión con volumen garantizado.
o Modo Pausa.
11. Ajuste y entrega de volumen tidal en modo volumen control a partir de 20 ml.
12. Maniobra completa de reclutamiento pulmonar automático en múltiples pasos.
13. Monitorización de parámetros ventilatorios: Fracciones inspiradas y espiradas de O2, N20, CO2 y agentes halogenadas o anestésicos (principalmente desflurano y sevoflurano) e identificación automática del agente anestésico, curvas de presión y flujo, volumen corriente o tidal, volumen minuto, frecuencia respiratoria, compliance del sistema y compliance de paciente, presión inspirada máxima, presión meseta, presión media aérea y PEEP.
14. Chequeo del equipo automático.
15. Herramienta de apoyo para trabajar en bajos flujos que muestre en pantalla la eficiencia y aprovechamiento del flujo de gas fresco administrado.
16. Posibilidad de exportar datos de ventilación y flujo de gas a un sistema de gestión de datos.
17. Salida auxiliar de gases frescos y caudalímetro externo de O2.
18. Batería integrada con funcionamiento mínimo de 90 minutos.
Monitor hemodinámico
El monitor, anclado al respirador mediante brazos, estará formado por:
1. Pantalla táctil color de al menos 17”, con hasta 10 curvas simultáneas.
2. Monitor de transporte con pantalla de al menos 6,2” para el traslado de pacientes monitorizados.
3. Almacenamiento de al menos 96 horas de tendencias con visualización de las mismas en formato tabular y gráfico.
4. El monitor de transporte incluirá una batería integrada de al menos 180 minutos, que permita y facilite el traslado de pacientes monitorizados a otras áreas.
5. Incluirá módulos y accesorios para monitorizar los siguientes parámetros:
o ECG
o SpO2
o Dos presiones invasivas.
o Presión no invasiva.
o Temperatura.
También deberán tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones adicionales:
* Exportación de datos en formatos interoperables (XML, HL7, CSV).
* Plan de actualizaciones de software/firmware durante la vida útil (≥ 10 años).
- Bloqueo de puertos no utilizados y protección contra malware.
- Registro de eventos y auditoría.
Importante: En el caso de que el equipo tenga la capacidad para almacenar y/o transmitir datos confidenciales, siempre con la aprobación de FREMAP, su configuración, seguridad y tratamiento quedarán sujetos a lo indicado en los apartados Anexo III. Seguridad de la Información y Anexo IV. Protección de datos.
Criterio de Valoración 4.- Calidad del equipamiento
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
SEGURIDAD PARA PACIENTES FREMAP
Se valorará con un máximo de 16 puntos la torre de anestesia que garantice la máxima seguridad para los pacientes, minimizando riesgos durante todo el proceso anestésico. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con presencia de sistemas redundantes, alarmas claras y fiables, protección frente a errores humanos y cumplimiento estricto de normativas internacionales de seguridad. Además, se considerará la capacidad del equipo para mantener la estabilidad del paciente en situaciones críticas y la integración de mecanismos que prevengan fallos en la administración de gases y fármacos. El resto de los licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
ERGONOMIA, SIMPLICIDAD Y FACIL USO POR NUESTRO PERSONAL
Se valorará con un máximo de 16 puntos el diseño debe ser intuitivo, ergonómico y adaptado a la práctica diaria del personal sanitario. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con disposición de los controles, la facilidad para realizar ajustes rápidos y la accesibilidad de los componentes esenciales. Un equipo que reduzca la curva de aprendizaje y permita un manejo eficiente en entornos de alta presión será altamente valorado. La simplicidad en la interfaz y la claridad en la información mostrada son factores clave para optimizar el trabajo y reducir errores. El resto de los licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
Se valorará con un máximo de 2 puntos el impacto ambiental del equipo, priorizando tecnologías que reduzcan el consumo energético y las emisiones de gases anestésicos. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con uso de materiales reciclables, sistemas que minimicen desperdicios y la incorporación de funciones que optimicen la eficiencia sin comprometer la seguridad. La sostenibilidad será un criterio diferenciador en la elección del equipo. El resto de los licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
MONITORIZACION
Simplicidad y facilidad de uso Se valorará con un máximo de 4 puntos que la monitorización sea clara, intuitiva y accesible, permitiendo al personal interpretar rápidamente los parámetros críticos. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con integración de pantallas con información organizada, alarmas visuales y sonoras comprensibles, y la posibilidad de personalizar la visualización según las necesidades del procedimiento. El resto de los licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.
Eficiencia Se valorará con un máximo de 2 puntos el sistema debe ofrecer datos precisos y en tiempo real, garantizando la fiabilidad de las mediciones y la rápida respuesta ante cambios en el estado del paciente. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con la capacidad para integrar múltiples parámetros sin retrasos y la compatibilidad con otros sistemas hospitalarios para una gestión eficiente de la información. El resto de los licitadores obtendrán la puntuación en función de dichas características, en comparación con las ofertas presentadas.