## Anexo II
ANEXO II. FORMULARIO TÉCNICO LOTE 1
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la contratación del suministro e instalación de un sistema de plataforma de fuerzas para el registro dinámico y las aplicaciones software para la valoración funcional de la marcha y el equilibrio y un módulo de rehabilitación del equilibrio para el Centro Hospitalario de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº61, sito en Majadahonda, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
MARCA
MODELO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
EQUIPO | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
Los software ofertados deben contar con Certificado CE de software sanitario. Se incluirá documento acreditativo de que los software ofertados ostentan el marcado CE, acompañado del número de identificación del organismo notificado. Dicho certificado deberá incluirse en el criterio de valoración Calidad del equipamiento.
Sistema de registro de fuerzas basado en plataforma dinamométrica (DINASCAN/IBV o equivalente):
El sistema debe registrar y analizar las fuerzas de reacción y movimientos realizados por el sujeto sobre el suelo durante cualquier tipo de actividad humana (deambulación, saltos, giros, bipedestación, carrera, etc.).
El sistema de registro debe ser compatible con los softwares incluidos en la presente licitación (equilibrio y marcha) y debe cumplir los requerimientos del fabricante de dichos softwares para mantener su condición de productos sanitarios.
o Debe cumplir los siguientes requisitos:
* Basado en una plataforma montada, calibradas en origen y de fácil anclaje al suelo sin necesidad de ajustes entre mediciones.
* Contar con una sensibilidad cruzada despreciable.
* Tener una frecuencia de muestreo configurable hasta 1000 Hz.
* Disponer de dos canales de entrada digital para medida de velocidad mediante fotocélulas.
* Exactitud y repetibilidad en medida de velocidad: 0.05 m/s
* Permitir iniciar de la medición mediante teclado, por inicio de carga o por señal digital externa.
* Posibilidad de sincronización con otros equipos de medida.
* Cumplimiento de normas europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética.
* Cálculo de parámetros automático para los registros específicos de marcha, estabilometría y salto.
Además, el sistema de registro debe ser compatible con otros softwares de valoración funcional para posibles ampliaciones del Laboratorio. Concretamente, debe ser compatible con software para la valoración de la marcha cinemática, de la columna lumbar y de la rodilla.
Aplicación software para la valoración del equilibrio (NedSVE/IBV o equivalente):
Aplicación software basada en los datos registrados por una plataforma dinamométrica, diseñada para la valoración funcional y la rehabilitación de patologías del equilibrio mediante la comparación con patrones de normalidad.
o Principales funciones:
* Valorar la función del equilibrio y sus alteraciones, mediante la comparación con patrones de normalidad.
* Valorar la contribución de los sistemas visual, somatosensorial y vestibular en la función del equilibrio.
* Prescribir de forma automática rehabilitación personalizada basada en las alteraciones detectadas en la valoración del equilibrio.
* Realizar ejercicios de rehabilitación con biofeedback a través de la pantalla y/o la plataforma dinamométrica.
o Como requisito general, la adquisición cumplirá con las siguientes especificaciones:
* Protocolo de evaluación definido: pruebas Romberg ojos abiertos (ROA), ojos cerrados (ROC), ojos abiertos y gomaespuma (RGA), ojos cerrados y gomaespuma (RGC).
* Representaciones gráficas de resultados fácilmente interpretables.
* Visualización en tiempo real de la evolución del centro de gravedad del sujeto sobre la plataforma de fuerzas.
* Valoraciones de los sistemas somatosensorial, vestibular y visual.
* Determinación de los límites de estabilidad y comparación de los mismos con patrones de normalidad.
* Valoración del control rítmico y direccional mediante pruebas específicas, para la valoración del control y la habilidad.
* Pruebas auxiliares libres definidas por el usuario
* Incorporar un módulo de rehabilitación, con pruebas valoradas y con ejercicios basados en la plataforma dinamométrica.
*Incluir bases de datos actualizadas y validadas clínicamente, con periodicidad mínima anual, segmentadas por sexo, edad, IMC y velocidad de marcha
* Ofrecer resultados de pruebas Romberg ojos abiertos y cerrados con y sin gomaespuma, pruebas de límites de estabilidad, pruebas de control rítmico y direccional.
* En cada prueba se debe mostrar el resultado de la valoración y la repetibilidad comparados con la base de datos de normalidad.
* En cada una de las pruebas se debe mostrar el movimiento del centro de presiones del sujeto para facilitar la interpretación clínica.
* Debe aportar un índice global de funcionalidad comparado con las bases de datos que facilitará la interpretación clínica y evitará sesgos en la valoración.
* Ofrecer resultados sobre la contribución de los sistemas somatosensorial, vestibular y visual comparados con la base de datos de normalidad. De este modo, se identificará de forma objetiva y cuantitativa cómo orientar la rehabilitación.
* Incluir un sistema de recomendación de programas de rehabilitación basado en los resultados obtenidos:
* Incluir un módulo de rehabilitación con biofeedback para el paciente.
* Informes prediseñados automáticos en formatos Word y pdf.
* Incluir la posibilidad de generar informes evolutivos y comparativos automáticos.
o Otras prestaciones:
* Cálculo automático de parámetros de estabilometría.
* No requiere la instrumentación del sujeto
* Incluye programas de biofeeback para la reeducación interactiva del equilibrio.
Aplicación software para la valoración de la marcha (NedAMH/IBM o equivalente):
Aplicación software cuyo objetivo es la valoración funcional de la capacidad y la regularidad de la marcha humana a partir de datos obtenidos mediante una plataforma de fuerzas compatible, mediante la comparación de los datos registrados con los correspondientes de patrones de normalidad.
Debe integrar una base de datos de normalidad y de patología que ayude a caracterizar el patrón fisiológico de la marcha, a partir del cual proporcione diferencias significativas con el del paciente.
El sistema debe proporcionar una serie de parámetros cinéticos como resultados de la valoración, expresados en valor absoluto y en porcentaje respecto a la normalidad, además de parámetros relacionados con la simetría.
o Como requisito general, la adquisición cumplirá con las siguientes especificaciones:
* Los resultados de la valoración se recogerán en un informe automático y personalizado específicamente diseñado.
* El informe debe incluir, como mínimo, las siguientes variables: fuerza de frenado, fuerza de propulsión, fuerza de despegue, fuerza de oscilación, velocidad de la marcha, diferencia de Tiempo de apoyo, morfología anteroposterior, morfología medio-lateral, morfología vertical y la simetría entre las fuerzas de frenado, de propulsión, de despegue y de oscilación.
* Representaciones gráficas de resultados fácilmente interpretables.
* Incluir bases de datos de sujetos sanos y patológicos de población española segmentada por sexo, edad, presencia de calzado y velocidad de la marcha para facilitar la interpretación y evitar sesgos.
* Debe aportar un índice global de funcionalidad comparado con las bases de datos que facilitará la interpretación clínica y evitará sesgos en la valoración.
* Informes prediseñados automáticos en formatos Word y pdf.
* Incluir la posibilidad de generar informes evolutivos y comparativos automáticos.
* Debe aportar información de la repetibilidad de la prueba comparando con la base de datos de población normal.
Otras aplicaciones informáticas
o Aplicación software de gestor de pacientes que debe permitir:
* Entrada única para la utilización de los softwares incluidos en la presente licitación.
* Gestión centralizada de todos los pacientes y sesiones de valoración biomecánica realizadas con la información clave como por ejemplo la fecha de realización de la prueba y su resultado global.
* Almacenamiento de información adicional del paciente, como imágenes y documentos.
* Gestión y visualización de los resultados e informes de las sesiones de valoración realizadas.
* Visualizar indicadores relacionados con número de pacientes evaluados y número de pruebas realizadas a lo largo del tiempo.
* Cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos.
El adjudicatario deberá suministrar y mantener el equipo informativo garantizando que dicho equipo informativo esté preparado para soportar aplicaciones de análisis avanzado, integración con sistemas de captura de movimiento, electromiogragía y entornos de realizada virtual, además de los software requeridos anteriormente. Y debiendo cumplir con el Anexo III. Seguridad de la Información.
· Características básicas:
o Sistema Operativo 64-bit en ciclo de vida activo y que tenga actualizaciones de seguridad, planificadas periódicamente.
o Sistema de aplicación actualizado periódicamente en materia de seguridad.
o Sistemas adicionales (Ofimática, etc.) con licencia propia y actualizados periódicamente en materia de seguridad.
o Antivirus (recomendable con EDR).
o Soporte remoto por VPN (con usuario y contraseña proporcionado por FREMAP)
o Gestión de acceso:
§ Usuario administrador para soporte técnico y realizar alta/baja de usuarios.
§ Sistema de gestión de usuarios (alta/baja/modificación) y política de mínimo privilegio aplicada a cada usuario que se dé de alta.
§ Política de contraseñas (recomendada la que tenemos en FREMAP en cuanto a complejidad – caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y carácter especial – y caducidad – 3 meses).
o Cifrado mediante BitLocker y compatibilidad con sistemas de copia de seguridad externa.
o Cifrado de dispositivos de almacenamiento y medios extraíbles.
o Sistema de Backup/Restore.
o Definir con FREMAP acuerdos de nivel de servicio de soporte que cumplan con las necesidades de negocio.
o Realizar análisis de vulnerabilidades sobre la infraestructura y comunicárselo a FREMAP (se recomienda la herramienta CLARA del Centro Criptológico Nacional).
· Especificaciones Técnicas para Estación de Trabajo – Torre
o Formato: Torre de sobremesa profesional.
o Procesador (CPU): Intel Core i7 de 14ª generación o superior / AMD Ryzen 9 serie 7000 o superior, con al menos 12 núcleos lógicos y rendimiento PassMark ≥ 10.000.
o Memoria RAM: 64 GB DDR5 (mínimo 32 GB, ampliable a 64 GB).
o Almacenamiento: Unidad principal NVMe SSD de 1 TB para sistema operativo y aplicaciones, almacenamiento de datos temporal y registros.
o Tarjeta Gráfica (GPU): NVIDIA RTX serie 4070 o superior, compatible con OpenGL 4.5 y OpenCL, para soportar aplicaciones de biofeedback y entornos VR.
o Puertos: Mínimo 6 × USB 3.x Tipo A. Mínimo 2 × USB Tipo C. 1 × RJ-45 Ethernet Gigabit dedicado. Salidas DisplayPort/HDMI para doble monitor.
o Conectividad: Ethernet 1 Gb dedicada; Wi-Fi opcional para tareas administrativas (no crítica).
o Fuente de alimentación: Capacidad suficiente para soportar GPU de alto rendimiento y periféricos.
o Monitores: 1 unidades de 27” resolución QHD (2560×1440) para adquisición y visualización gráfica (Opcional 2).
o Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI): UPS online de 1,5 kVA para protección frente a cortes eléctricos.
o Garantía mínima: 2 años on-site.
o Soporte técnico para instalación y configuración inicial, así como su mantenimiento y configuración durante el periodo de vigencia del contrato.
Criterio de Valoración 4.- Calidad del equipamiento
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
Características Técnicas y Funcionales
Se evaluarán las mejoras que el equipo ofertado aporte sobre las prescripciones técnicas mínimas definidas en el Pliego Técnico. Se considerarán los siguientes aspectos: • Facilidad de uso del sistema (interfaz intuitiva, reducción de pasos operativos). • Seguridad y fiabilidad de los resultados (validación clínica, trazabilidad de datos, cumplimiento normativo). • Agilidad en la ejecución de pruebas y generación de informes. • Interoperabilidad con sistemas HIS/RIS/PACS y estándares HL7/DICOM. • Integración con protocolos clínicos y flujos asistenciales. • Disponibilidad de bases de datos segmentadas y herramientas de análisis avanzado. • Capacidad para generar informes automáticos, comparativos y personalizados. • Escalabilidad y posibilidad de actualizaciones (software modular, compatibilidad futura). Matriz de puntuación: • Mejora baja: Cumple únicamente con los requisitos adicionales mínimos (0-4 puntos). • Mejora media: Incorpora varias mejoras relevantes (5-8 puntos). • Mejora alta: Presenta mejoras significativas en facilidad de uso, interoperabilidad y generación de informes (9-14 puntos).
Equipo Técnico
Se valorará la composición del equipo que prestará los servicios asociados al contrato, incluyendo puesta en marcha, formación y asistencia técnica. Se considerarán los siguientes aspectos: • Experiencia acreditada en proyectos similares (hospitalarios, rehabilitación, biomecánica). • Cualificación profesional y certificaciones (fabricantes, normativas ISO). • Especialización en integración clínica y soporte tecnológico. • Plan de trabajo detallado, con roles, funciones y cronograma de la puesta en marcha. • Disponibilidad de personal para soporte presencial y remoto, incluyendo tiempos de respuesta garantizados. • Capacidad para formación continua y asesoramiento clínico. Se valorará la existencia de un responsable único de proyecto y canales de comunicación definidos. Matriz de puntuación: • Mejora baja: Equipo con experiencia limitada y sin plan detallado (0-4 puntos). • Mejora media: Equipo con experiencia acreditada y plan básico (5-8 puntos). • Mejora alta: Equipo altamente cualificado, con plan completo y soporte garantizado (9-13 puntos).
Servicios
Se evaluará la calidad y alcance de los servicios ofertados para la correcta implantación y uso del sistema. Se considerarán los siguientes aspectos: • Actividades de puesta en marcha con validación funcional y clínica. • Auditoría técnica inicial y verificación de interoperabilidad. • Formación integral (presencial, online, streaming), con módulos adaptados a perfiles clínicos y técnicos. • Soporte técnico durante el periodo de garantía, con SLA definidos. • Asesoramiento clínico y acceso a plataformas de formación y documentación actualizada. • Plan de mantenimiento preventivo y correctivo, con calendario y métricas. • Propuesta de actualización tecnológica y roadmap de mejoras. Se valorará la claridad del plan de servicios, su adecuación a las necesidades del hospital y la existencia de indicadores de calidad y seguimiento. Matriz de puntuación: • Mejora baja: Servicios básicos sin formación completa ni mantenimiento preventivo (0-4 puntos). • Mejora media: Servicios completos con formación y soporte estándar (5-8 puntos). • Mejora alta: Servicios integrales con auditoría, formación avanzada, mantenimiento y asesoramiento clínico (9-13 puntos).