## Formulario técnico
ANEXO II. FORMULARIO TÉCNICO
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de equipos y accesorios de esterilización para los centros asistenciales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61. LICT/99/159/2025/0119, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
Esterilizador a vapor de alta capacidad (6 UTE) con sistema de carga asistida | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
MARCA
MODELO
No podrá tener un ancho superior a 1000 mm, ni un fondo superior a 1.400 mm, ni una altura superior a 2.100 mm (todas las medidas sin margen de tolerancia por exceso).
Compatibilidad con el sistema informático de trazabilidad y gestión integral, monitorización y control del proceso de esterilización implantado en el Hospital: GEASOFT MARVAX
1 esterilizador a vapor de dos puertas verticales deslizantes y con capacidad para 6 UTE (Unidades Técnicas de Esterilización).
Marcado CE de producto sanitario.
Dimensiones aproximadas de cámara: 670x670x1000 mm.
Dimensiones del esterilizador 1000x2100x1400 mm (ancho x alto x profundo). En ningún caso serán superioresa dichas medidas, dada la amplitud maxima del hueco de que se dispone.
Generador de vapor eléctrico incorporado, construido en acero inoxidable AISI 316L, de 36 kW de potencia aproximadamente, siendo la potencia total del equipo de unos 40kW aproximadamente Recámara continúa en acero inoxidable AISI 316L, que garantice la ausencia de “puntos fríos” en la cámara.
Cámara y puertas en acero inoxidable AISI 316L.
Conducciones de vapor, así como los componentes del circuito de entrada de vapor a cámara-recámara fabricados en acero inoxidable AISI 316L.
Funcionamiento totalmente automático.
Contara, al menos, con los siguientes programas de trabajos: Test de vacío, Test de Bowie & Dick, Pre-calentamiento,Estándar a 134 °C, Estándar a 121°C, Rapid a 134 °C, Contenedores a 134 °C y Especial P a 134 °C.
Impresora térmica alfanumérica para el registro detallado de los procesos de esterilización.
Depósitos de agua independientes, con serpentín de recuperación de calor de los condensados para precalentamiento del agua del generador y eliminación de los gases no condensables.
Puerto de comunicación Ethernet y USB.
Almacenamiento de la información de los distintos ciclos.
Exportación de datos a sistemas externos o red informática para la trazabilidad de procesos.
Dotación de puntos de acceso para sondas de temperatura y presión para la realización de validaciones y cualificaciones según indica la norma.
Puerta vertical deslizante, de accionamiento neumático automático con bloqueo de seguridad.
Chasis interior de carga
Chasis interior de carga construido en acero inoxidable calidad AISI 304 siendo desmontable en su mayoria. Provisto de guías regulables en altura y dos estantes, uno situado en la base y otro en la zona intermedia del mismo (dotación extra del equipo de esterelizacion).
Carro eléctrico semiatomatico:
Carro electrico para carga/descarga semiautomática con sistema eléctrico de elevación y descenso que permite ajustar la carga a la altura necesaria. Fabricado en acero inoxidable AISI 304.Provisto de sistema de fijación entre el carro y guías de cámara, compatible con el equipo ofertado. Altura mínima elevacion: 660 mm. Altura máxima elevacion: 1040 mm. Se Incluirán todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.
Esterilziador a vapor de 250L con generador integrado | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
MARCA
MODELO
No podrá tener un ancho superior a 900 mm, ni un fondo superior a 1.350 mm, ni una altura superior a 1.830 mm (todas las medidas sin margen de tolerancia por exceso).
Compatibilidad con el sistema informático de trazabilidad y gestión integral, monitorización y control del proceso de esterilización implantado en el Hospital.
1 esterilizador a vapor de dos puertas verticales deslizantes, con volumen mínimo de cámara de 250 litros.
Marcado CE de producto sanitario.
Dimensiones aproximadas de cámara: 500 x 500 x 1020 mm.
Dimensiones del esterilizador 900 x 1830 x 1350 mm (ancho x alto x profundo). En ningún caso serán superioresa dichas medidas, dada la amplitud maxima del hueco de que se dispone.
Generador de vapor eléctrico incorporado, construido en acero inoxidable AISI 316L, con potencia máxima de 18 kW distribuida en un máximo de 3 resistencias.
Recámara 100% continua en acero inoxidable AISI 316L, que garantice la ausencia de “puntos fríos” en la cámara.
Cámara y puertas en acero inoxidable AISI 316L.
Conducciones de vapor, así como los componentes del circuito de entrada de vapor a cámara-recámara fabricados en acero inoxidable AISI 316L.
Funcionamiento totalmente automático.
Contará, al menos, con los siguientes programas de trabajo: Test de vacío, Test de Bowie-Dick, Precalentamiento, Estándar a 134 °C, Estándar a 121 °C, Rápido, Contenedores y Priones.
Impresora térmica alfanumérica para el registro detallado de los procesos de esterilización.
Depósitos de agua independientes, con serpentín de recuperación de calor de los condensados para precalentamiento del agua del generador y eliminación de los gases no condensables.
Puerto de comunicación Ethernet y USB.
Exportación de datos a sistemas externos o red informática para la trazabilidad de procesos.
Dotación de puntos de acceso para sondas de temperatura y presión para la realización de validaciones y cualificaciones según indica la norma.
Manómetros en panel frontal para control de cámara y vapor.
Sistema de calidad conforme a normas EN ISO 9001 y EN ISO 13485.
Construcción y funcionamiento conforme a: Norma Europea EN 285:2015 Directiva 2014/68/UE (equipos a presión) Directiva 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética) Directiva 2014/35/UE (baja tensión) Directiva 2006/42/CE (máquinas)
Chasis interior de carga
Chasis interior de carga construido en acero inoxidable calidad AISI 304 siendo desmontable en su mayoria. Provisto de guías regulables en altura y dos estantes, uno situado en la base y otro en la zona intermedia del mismo (dotación extra del equipo de esterelizacion).
Carro eléctrico semiatomatico:
Carro electrico para carga/descarga semiautomática con sistema eléctrico de elevación y descenso que permite ajustar la carga a la altura necesaria. Fabricado en acero inoxidable AISI 304.Provisto de sistema de fijación entre el carro y guías de cámara, compatible con el equipo ofertado. Altura mínima elevacion: 660 mm. Altura máxima elevacion: 1040 mm. Se Incluirán todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.
Esrterilizador vapor sobremesa | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
MARCA
MODELO
Esterilizador a vapor de sobremesa, clase B o equivalente, para uso sanitario
Esterilización de material sólido, poroso y canulado correctamente acondicionado
Capacidad adecuada para uso asistencial, en torno a 20–25 litros o equivalente
Fabricada en material resistente a la corrosión y altas temperaturas (p.ej., acero inoxidable)
Automático, controlado mediante sistema electrónico o microprocesador
Pantalla o panel de control que permita la visualización de parámetros y selección de ciclos
Ciclos estándar de esterilización (aprox. 121 °C y 134 °C)
Test de vacío y prueba de penetración de vapor (tipo Bowie-Dick u otros equivalentes)
Mediante bomba de vacío o sistema equivalente para eliminación eficiente del aire
Depósitos integrados o sistema equivalente con control de nivel
Sistema de bandejas o rack adaptable para distintos tipos de instrumental
Posibilidad de conexión a dispositivos externos (USB, red o equivalente)
Registro y almacenamiento de ciclos, con opción de exportación de datos
Sistemas de protección frente a sobrepresión, sobretemperatura, falta de agua y apertura accidental
Diseño compacto, de fácil instalación y manejo en entornos clínicos
Acceso sencillo a operaciones de mantenimiento, con sistemas de aviso o diagnóstico
Optimización de consumo de agua y energía acorde a tecnologías actuales
Cumplimiento de normativa vigente aplicable (p.ej., EN 13060, MDR 2017/745 y otras de aplicación)
Mesa modilar con baño ultrasónico de 46L | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
MARCA
MODELO
Sistema de limpieza por ultrasonidos con configuración modular o equivalente
Limpieza de instrumental sanitario mediante tecnología ultrasónica
Equipo integrado en mueble o bancada, apto para uso en entornos asistenciales
Fabricado en material resistente a la corrosión y al uso intensivo (p.ej., acero inoxidable o equivalente)
Depósito de limpieza con capacidad media en torno a 40–50 litros o equivalente
Dimensiones externas e internas adecuadas para la operativa clínica y optimización del espacio
Sistema de ultrasonidos con potencia adecuada para garantizar una limpieza homogénea
Sistema de control digital o electrónico para regulación de parámetros de trabajo
Ajuste de temperatura y tiempo de funcionamiento, entre otros parámetros
Compatible con cestas o soportes para instrumental, de fácil manipulación
Posibilidad de disponer de tapa para minimizar pérdidas térmicas y mejorar la seguridad
Diseño funcional que facilite la carga, descarga y manejo del equipo
Sistema de drenaje manual o automático de la cuba
Posibilidad de almacenamiento y dosificación de productos químicos de limpieza
Sistemas de protección adecuados para el usuario y el equipo (control de nivel, sobretemperatura, etc.)
Diseño que permita un mantenimiento sencillo y accesible
Optimización del consumo energético y de insumos
Compatible con flujos de trabajo de centrales de esterilización u otras áreas clínicas
Cumplimiento de la normativa vigente aplicable a equipos eléctricos y sanitarios
Selladora modelo 1 | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
MARCA
MODELO
Selladora térmica continua
Funcionamiento automático con detección de bolsa
Aplicación en bolsas de plástico y plástico - papel
Control digital
Interfaz Display LCD
Regulación de temperatura ajustable hasta aprox. 220ºC o equivalente
Anchura de sellado 12mm
Dimensiones 565X255X155 mm o equivalente
Peso Máximo: 14,5 kg o equivalente
Alimentación 230V - 50/60 Hz. O equivalente
Material de acero inoxidable AISI 301
Transferencia de datos a PC / software
Conexión a software externo
Marcado CE
Validación del proceso confirme a ISO 116607-2
Compatibilidad consumibles en ISO 11607 / EN 868
Selladora modelo 2 | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
MARCA
MODELO
Selladora térmica continua
Funcionamiento automático con detección de bolsa
Aplicación en bolsas de plástico y plástico - papel
Control digital
Interfaz Display LCD
Regulación de temperatura ajustable hasta aprox. 220ºC o equivalente monitorizada
Anchura de sellado 12mm
Dimensiones 610X255X155 mm o equivalente
Peso Máximo: 16,5 kg o equivalente
Alimentación 230V - 50/60 Hz. O equivalente
Material de acero inoxidable AISI 301
Transferencia de datos a PC / software
Conexión a software externo
Marcado CE
Validación del proceso confirme a ISO 116607-2
Compatibilidad consumibles en ISO 11607 / EN 868
Imrpesión integrada
Criterio de Valoración 5.- Calidad del equipamiento
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS | Página de la memoria técnica aportada | Observaciones
Esterilizador a vapor de alta capacidad (6 UTE) con sistema de carga asistida
Volumen útil en litros de la cámara
Se valorará con un máximo de 4 puntos el volumen útil en litros de la cámara del equipo. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con un mayor volumen útil en litros de la cámara. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.
Facilidad de carga
Se valorará con un máximo de 3 puntos la facilidad de carga. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con una facilidad de carga mayor para el personal sanitario. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.
Facilidad de uso e intuitividad sobre el manejo del equipo
Se valorará con un máximo de 3 puntos la facilidad de uso e intuitividad sobre el manejo del equipo. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con una facilidad de uso e intuitividad sobre el manejo del esterilizador mayor para el personal sanitario. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.
Esterilziador a vapor de 250L con generador integrado
Volumen útil en litros de la cámara
Se valorará con un máximo de 4 puntos el volumen útil en litros de la cámara del equipo. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con un mayor volumen útil en litros de la cámara. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.
Facilidad de carga
Se valorará con un máximo de 3 puntos la facilidad de carga. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con una facilidad de carga mayor para el personal sanitario. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.
Facilidad de uso e intuitividad sobre el manejo del equipo
Se valorará con un máximo de 3 puntos la facilidad de uso e intuitividad sobre el manejo del equipo. Obtendrá la máxima puntuación el licitador que oferte el equipo con una facilidad de uso e intuitividad sobre el manejo del esterilizador mayor para el personal sanitario. El resto de licitadores obtendrán la puntuación en función de dicha característica, en comparación con las ofertas presentadas.