## Hoja1
Anexo - Formulario Requisitos
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de un equipo de rayos X digital para el Centro Sanitario de Algemesí de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 61, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
Instrucciones de cumplimentación de presente fichero: - Únicamente se cumplimentará por el licitador las casillas de color blanco. - En la columna "¿Cumple?" se deberá indicar SI o NO. - En la columna "Indicar página Product Data", se deberá indicar el número de la página del Product Data para que se puede corroborar que se cumple con las características técnicas. - En la columna "Observaciones" se indicará todo aquel aspecto que el licitador consideré oportuno de manifestar, teniendo relación directa con la característica técnica (Número máximo caracteres: 500). - Si alguna de las características técnicas determina un modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como guía u orientación para la presentación de las ofertas, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión previa. Las medidas serán tomadas como aproximadas, teniendo en cuenta que cuando se mencione “≤” (menor o igual) o “≥” (mayor o igual), el valor deberá cumplir como mínimo, con dicha condición.
MARCA EQUIPO RX DIGITAL OFERTADO
MODELO EQUIPO RX DIGITAL OFERTADO
AÑO FABRICACIÓN EQUIPO RX DIGITAL OFERTADO
AÑOS CICLO DE VIDA EQUIPO RX DIGITAL OFERTADO
1. GENERADOR DE RAYOS X
Característica técnica | ¿Cumple? | Indicar página Product Data (Para comprobación) | Observaciones* (Número máximo caracteres: 500)
1.Generador de alta frecuencia automático con control por microprocesador.
2.Potencia ≥ 50 Kw según definición de IEC.
3.Rango de Kvp ≥ 40-125 Kv.
4.Rango de mA ≥ 10-630 mA.
5.Rango de tiempos de exposición ≥ 1 a 4000 ms
6.Rango de mAs ≥ 0,5-500 mAs.
7.Margen de error Kvp (± %) 5% + 1kV
8.Margen de error mA/seg (± %) 3% + 1 ms
9.Sistema de control y seguridad para la protección del tubo contra sobrecargas.
10.CAE exposimetría automática.
11.Programación automática de protocolos.
12.Registro de dosis en cabecera DICOM.
2. TUBO DE RAYOS X Y COLIMADOR
Característica técnica | ¿Cumple? | Indicar página Product Data (Para comprobación) | Observaciones* (Número máximo caracteres: 500)
1.Doble foco con tamaño nominal no superior a 0,6 y 1,5 mm.
2.Ánodo giratorio con velocidad de rotación mínima ≥ 2700 rpm.
3.Capacidad térmica del ánodo ≥ 200.000 HU.
4.Capacidad térmica ánodo / coraza ≥ 1.200.000 HU.
5.Sistema colimador (manual/automático).
6.Indicación luminosa del campo cubierto.
7.Indicador de distancia incorporado.
8.Temporizador para apagado automático del haz de luz.
9.Filtración total > 2,5 mm Al a 70Kv o valor de filtración similar con otros kilovoltajes.
10.Medidor de dosis paciente (DAP).
3. COLUMNA SOPORTE TUBO DE RAYOS X
Característica técnica | ¿Cumple? | Indicar página Product Data (Para comprobación) | Observaciones* (Número máximo caracteres: 500)
1.Columna porta-tubo con fijación a suelo.
2.Desplazamiento longitudinal ≥ 140 cm.
3.Desplazamiento vertical máximo del tubo ≥ 150 cm.
4.Distancia foco suelo mínima ≤ 55 cm.
5.Rotación columna.
6.Angulación del tubo.
4. MESA RADIÓLOGICA
Característica técnica | ¿Cumple? | Indicar página Product Data (Para comprobación) | Observaciones* (Número máximo caracteres: 500)
1.Mesa radiológica de exploración anclada al suelo.
2.Tablero flotante en las 4 direcciones de baja absorción.
3.Sistema de frenos mediante pedales electromagnéticos.
4.Bandeja extraíble porta detector.
5.Motorizada de altura variable.
6.Dimensiones del tablero: - Ancho: ≥ 75,5 cm. - Largo: ≥ 220 cm. - Rango desplazamiento longitudinal ≥ 80 cm. - Rango desplazamiento transversal ≥ 20 cm. - Atenuación del tablero < 1 mm Al eq 100 Kvp.
7.Capacidad de carga ≥ 170 Kg.
8.Parrilla antidifusora extraíble e intercambiable focalizada a 100 o 110 cm; con relación mínima 10:1 y resolución ≥ 100 lp.
9.CAE con cámara ionización 3 áreas independientes.
10.Sincronización del movimiento del tubo y el detector en horizontal.
5. ESTATIVO MURAL
Característica técnica | ¿Cumple? | Indicar página Product Data (Para comprobación) | Observaciones* (Número máximo caracteres: 500)
1.Altura variable.
2.Desplazamiento vertical ≥ 150 cm.
3.Altura mínima del detector ≤ 63 cm.
4.Sistema de seguridad mediante frenos electromagnéticos.
5.Parrilla antidifusora extraíble e intercambiable focalizada a 150 cm; con relación mínima 10:1 y resolución ≥ 103 lp.
6.CAE con cámara ionización 3 áreas independientes.
7.Sincronización del movimiento del tubo y el detector.
8.Bandeja extraíble porta detector.
6. DETECTOR PLANO INALÁMBRICO
Característica técnica | ¿Cumple? | Indicar página Product Data (Para comprobación) | Observaciones* (Número máximo caracteres: 500)
1.Tipo de centellador de Yoduro de Cesio.
2.Dimensión del detector: 43 cm x 43 cm.
3.Peso (incluida batería) ≤ 4 Kg.
4.DQE mínimo de 60% a 0pl/mm.
5.Tamaño de pixel ≤ 150 micras (Max. 150 micras).
6.Resolución ≥ 3.5 pl/mm (Mín. 3.5 pl/mm)
7.Rango dinámico de profundidad (14 bits aprox).
8.Tiempo de carga completa (de 0 a 100%) de las baterías ≤ 3 horas.
9.Número de exposiciones batería al 100 % ≥ 200.
10.El detector plano se suministrará con un total de 4 baterías y 4 bases de carga para las mismas (se admitirá también la existencia de una base que permita la carga de dos baterías de forma simultánea, siendo en ese caso, 2 bases de carga las que se suministrarían). En caso de que el equipo realiza la carga de la bateria mientras se encuentra en la bandeja se suministran 3 baterias y 2 cargadores.
11. El detector deberá poderse utilizar a través de cable independiente desde la mesa como desde el estativo mural –cables independientes-, en caso de que la configuración inalámbrica no funcione.
7. ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN
Característica técnica | ¿Cumple? | Indicar página Product Data (Para comprobación) | Observaciones* (Número máximo caracteres: 500)
1.Estación de trabajo dotada de funciones para selección manual y/o automática de parámetros de exposición y de adquisición, procesado y administrativos de la imagen.
2.El Control del generador estará totalmente integrado en la estación de adquisición, tanto para la selección automática como para la selección manual de los parámetros radiológicos, haciendo innecesaria la instalación de consolas de control físicas.
3.La estación de trabajo vendrá acompañada de mueble soporte para su colocación, que dispondrá de las medidas mínimas necesarias para colocar la estación y así poder adaptar el mueble a zonas pequeñas. Aproximadamente, las medidas serán 950x700x400 mm (Alto x Ancho x Profundo).
4.Monitor de visualización plano, a color, de alta resolución, mínimo 21”.
5.Deberá contar al menos con 1 puerto de red Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) disponible para la comunicación con la infraestructura y sistemas de FREMAP.
6.Software de última generación en español.
7.Incluirá identificación del paciente tanto manual como desde el RIS.
8.Programación anatómica automática incorporada con selección de tipo de paciente, y región anatómica.
9.Envío de las imágenes al PACS.
10.El sistema de dosis estará totalmente integrado en la estación de adquisición. Todos los valores dosimétricos disponibles, así como el resto de parámetros radiológicos se adjuntarán de forma automática a la cabecera DICOM de todas las imágenes.
11.Discos duros SSD, como mínimo, de 1,5 TB – 2 TB.
12.Memoria RAM DDR4, como mínimo, de 8 GB.
13.Postprocesado de imagen automática, por anatomía. a) Funciones básicas: - Procesado de imágenes que permita realizar medidas, rotaciones, anotaciones, inversión horizontal y vertical, inversión de escala de grises, zoom. -Control de la dosis aplicada. b) Funciones avanzadas entre otras: - Herramientas para la eliminación o reducción de artefactos. - Herramientas para la optimización de la imagen. - Herramientas para eliminación de ruido. - Herramientas para eliminación de parrilla.
14.Deberá disponer del software necesario para obtener informe sobre el nº de disparos realizados y nº de rechazos en periodos de tiempo determinados (acotados).
15.Grabadora DVD/CD y USB, grabando los estudios con programa DICOM autoejecutable.
8. CONECTIVIDAD DICOM
Característica técnica | ¿Cumple? | Indicar página Product Data (Para comprobación) | Observaciones* (Número máximo caracteres: 500)
1.DICOM Worklist.
2.DICOM Store.
3.DICOM Storage Commitment.
4.DICOM Query/Retrieve.
9. ACCESORIOS
Característica técnica | ¿Cumple? | Indicar página Product Data (Para comprobación) | Observaciones* (Número máximo caracteres: 500)
1.Cinchas de compresión.
2.Empuñaduras mesas.
3.Soportes superiores y laterales para el estativo mural.
FIRMA: ………………………………………………….. FECHA: …………………………………………………..